SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

NOVO MESTO

Šmihelska cesta 1

8000 NOVO MESTO

Tel.: 07 3916 135

Fax: 07 3321- 095

Štev.: 16-26/13

Datum: 11.11.2013

ZADEVA: ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV IN POPRAVKI RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV

V postopku oddaje javnega naročila št. 16-26/13 po odprtem postopku: ULTRAZVOČNE  APARATURE, objavljenega na portalu javnih naročil dne 16.10.2013, pod številko objave  JN13175/2013, in na portalu uradnega glasila evropskih skupnosti  dne 18.10.2013 pod št. objave 2013/S 203-351109 je naročnik prejel zaprosila za dodatne informacije, in sicer:

VPRAŠANJA prejeta 07.11.2013

1.VPRAŠANJE:  
V zahtevani tehnični specifikaciji, v točki 28. zahtevate da ultrazvočni aparat omogoča:
''Shranjevanje statičnih in dinamičnih UZ slik na interni trdi disk v ''surovi'' obliki z možnostjo naknadne obdelave:…''

Ker se tehnične specifikacije ultrazvočnih aparatov od proizvajalca do proizvajalca med seboj razlikujejo, vas vsled pridobitve več konkurenčnih ponudb prosimo za spremembo formulacije, kot glasi:
''Možnost shranjevanja statičnih in dinamičnih UZ slik (2D UZ slike, Pulznega Dopplerja, CW Dopplerja, Barvnega Dopplerja) na interni trdi disk z možnostjo naknadnega pregleda.''

1. ODGOVOR:

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno iz tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

2.VPRAŠANJE:  
V zahtevani tehnični specifikaciji, pod možnosti nadgradnje, v točki 33. zahtevate, da ultrazvočni aparat omogoča nadgradnjo s prikazom sinhronizacije tkiva (TSI).
Ker gre za specifikacijo oz. oznako točno določenega proizvajalca, vas prosimo za umik te zahteve.

2. ODGOVOR:

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno iz tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

3.VPRAŠANJE:  
Zaradi določenih sprememb v tehničnih specifikacijah vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 7 dni.

3. ODGOVOR:

Naročnik vztraja pri prvotnem roku za oddajo ponudb.

II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

V skladu z določili iz razpisne dokumentacije (točka 1.5 Navodil za izdelavo ponudbe) naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer:

Razpisno dokumentacijo (Word datoteka) - Priloga 1 Specifikacija strokovnih zahtev naročnika

- popravi se besedilo strokovne zahteve za Sklop II UZ diagnostični aparat za potrebe pediatrije, pod št. 28 tako da besedilo po novem pravilno glasi:

- »Shranjevanje statičnih in dinamičnih UZ slik na interni trdi disk z možnostjo naknadnega pregleda:

2D UZ slike:

- ojačanje(gain)

- dinamika

- različne krivulje sive skale

- povečava

Pulznega Dopplerja in CW Dopplerja:

- pomik bazne linije

- hitrost pomika spektra

- ojačanje (gain)

- možnost invertiranja spektra in korekcija kota

Barvnega Dopplerja:

- ojačanje(gain)

- barvna lestvica(color map)

- možnost invertiranja spectra”

- popravi se besedilo strokovne zahteve za Sklop II UZ diagnostični aparat za potrebe pediatrije, pod št. 33, tako da se črta druga alineja, ki se nanaša na prikaz sinhronizacije tkiva (TSI).

- popravi se besedilo strokovnih zahtev za Sklop II UZ diagnostični aparat za potrebe pediatrije, pod št. 24 - 26 tako da besedilo po novem pravilno glasi:

  - Kardiološka UZ sonda vsaj 1,5 - 3,6 MHz (razpon je lahko tudi večji)  z vsaj 90 kristalnimi elementi

  - Kardiološka UZ sonda vsaj 2,7 – 7,6 MHz (razpon je lahko tudi večji)

  - Linearna UZ sonda vsaj 4,0 – 12,9 MHz (razpon je lahko tudi večji)

Popravljena Priloga 1 se nahaja v prilogi tega dopisa.

Prosimo, da navedene odgovore in popravke upoštevate pri pripravi ponudbe in prvotno objavljeni obrazec: Prilogo 1 s popr z dne 06.11.2013 zamenjate s popravljenim obrazcem: Priloga 1 s popr 11.11.2013.

Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni

Prosimo, da dodatna pojasnila in popravke upoštevate pri pripravi ponudbe.

Odgovori se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer:

http://www.sb-nm.si/

podmeni: aktualna javna naročila

Javno naročilo: ULTRAZVOČNE  APARATURE

Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:

- Odgovori in popr RD _dopis_11_11_13;

- Priloga 1 s popr. 11_11_13;

Vročiti:

- Vsem potencialnim ponudnikom preko portala javnih naročil in spletne strani SBNM,

- arhiv tu.

Pripravila: Barbara Slak Turk, strokovna sodelavka v nabavi

Direktorica:

Mira RETELJ, univ.dipl.org.,l.r.