SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

NOVO MESTO

Šmihelska cesta 1

8000 NOVO MESTO

Tel.: 07 3916 135

Fax: 07 3321- 095

Št.: 16-31/14

Datum: 16.12.2014

ZADEVA: ODGOVORI NA ZASTAVLJENA  VPRAŠANJA PONUDNIKOV

V postopku oddaje javnega naročila št. 16-31/14 po postopku naročila male vrednosti za dobavo in montažo blaga: VIDEO FLEKSIBILNI CISTOSKOP IN OPREMA, objavljenega na portalu javnih naročil dne 5.12.2014, pod številko objave  NMV5499/2014, je naročnik prejel zaprosilo za dodatne informacije, in sicer:

VPRAŠANJA prejeta 15.12.2014

1. VPRAŠANJE:

1. V opisanih strokovnih zahtevah pod točko I.4 Fleksibilni videocistoskop s pripadajočo opremo naročnik v točki 1. navaja sledečo zahtevo: Omogočati mora avtomatsko ostrenje slike (od 3 – 50 mm od opazovanega tkiva) in prilagajanje svetlobe (čip naj bo nameščen na distalnem delu endoskopa/optike).

Sprašujemo ali lahko ponudimo fleksibilni video cistoskop, ki omogoča avtomatsko ostrenje slike ne glede na razdaljo od opazovanega tkiva ?

2. V opisanih strokovnih zahtevah pod točko I.4 Fleksibilni videocistoskop s pripadajočo opremo naročnik v točki 2. navaja sledečo zahtevo: Imeti mora vgrajen sistem (lahko v kombinaciji s ponujenim HD+ videoprocesorjem) za omogočanje HDTV ločljivosti, kar zagotavlja izboljšano kakovost diagnostike.

Sprašujemo ali naročnik navaja zahtevo po sistemu,ki v kombinaciji s ponujenim videoprocesorjem omogoča full HD progresivno skeniranje slike, kar zagotavlja izboljšano kakovost diagnostike ?

3. V opisanih strokovnih zahtevah pod točko I.4 Fleksibilni videocistoskop s pripadajočo opremo naročnik v točki 6. Premer distalnega dela mora biti največ 8,1 Fr (2,7mm). Distalni del mora biti iz keramike, ki preprečuje termične poškodbe pri uporabi elektrokiruških instrumentov in omogoča lažje – manj travmatsko uvajanje endoskopa (zaobljena-konična oblika).

- ODGOVOR:

- Fleksibilni video cistoskop lahko omogoča avtomatsko ostrenje slike ne glede na razdaljo, v kolikor to ostrenje še vedno zagotavlja primerno sliko.

- Naročnik dopušča tudi sistem, ki v kombinaciji s ponujenim videoprocesorjem omogoča full HD progresivno skeniranje slike, kar zagotavlja izboljšano kakovost diagnostike.

- Priporočljivo je, da je distalni del zaobljeno koničast in ožji za lažje in manj travmatsko uvajanje fleksibilnega video cistoskopa. Naročnik dopušča manjša odstopanja glede oblike konice in velikosti ter zaščite pred termičnimi poškodbami.

2. VPRAŠANJE:

Sprašujemo naročnika ali zahteva Fleksibilni videocistoskop in pripadajočo opremo , ki omogoča tehnološko najboljšo metodo PDD za odkrivanje tumorskih sprememb v mehurju. Omenjena metoda PDD je v stokovni literaturi najuspešnejša za odkrivanje karcinom mehurja in situ ?

- ODGOVOR:

Ne. Fotodinamična diagnostika PDD,  pogojuje sočasni nakup raztopine za instalacijo v sečnik (npr. Hexvix), ki za naročnika predstavljajo dodatni strošek preiskave, ki ga zavarovalnica ne povrne in gre tako v stroške bolnišnice, zato trenutno za vsakodnevno ambulantno delo to ni sprejemljivo.

Prosimo, da navedena pojasnila in popravke razpisne dokumentacije upoštevate pri pripravi ponudbe.

Odgovori  se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer:

http://www.sb-nm.si/

podmeni: aktualna javna naročila

Javno naročilo: VIDEO FLEKSIBILNI CISTOSKOP IN OPREMA

Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:

- Odgovori na vpr _dopis 16_12_2014;

Vročiti:

- Vsem potencialnim ponudnikom preko portala javnih naročil in spletne strani SBNM,

- arhiv tu.

Pripravila: Nabavna služba

Direktorica:

Mira RETELJ