Priloga 1

C.) SPECIFIKACIJA STROKOVNIH ZAHTEV NAROČNIKA ZA

s popravki 14.04.2011

BOLNIŠKE POSTELJE

(DOBAVA IN MONTAŽA OPREME TER IZVEDBA ŠOLANJA)

Sklop I: Bolniške postelje, obposteljne mizice in omarice za potrebe

nefrološkega in  diabetičnega odseka

A. BOLNIŠKE POSTELJE…………………………………………………………………………. 27 kpl

I. Splošne zahteve:

1. Zahteve za električno napajanje:

- napajanje z el. energijo z omrežno napetostjo 230V ±10%, 50Hz,

- postelja mora biti opremljena z elektro agregati (motorji), ki delujejo preko ločilnega transformatorja pri napetosti 24V,

- postelja mora biti napajana poleg omrežne napetosti tudi z dodatno akumulatorsko baterijo (24V), ki jo je možno ponovno polniti,

- v primeru prekinitve omrežne napetosti prevzame električno funkcijo pogona postelje akumulatorska baterija, ki se avtomatsko polni preko omrežne napetosti,

- opozorilni signal (alarm) ob izpraznjenju baterije za več kot 50% nazivne kapacitete baterije,

- čas delovanja posameznega motorja v primeru, ko postelja deluje zgolj na akumulatorsko baterijo v časovni dobi 24 ur: 6 in/uro,

- čas polnjenja baterije, izpraznjene na 10% nazivne kapacitete baterije ne sme biti daljši od 10 ur,

- normalno delovanje postelje še vsaj do 10 %polnosti akumulatorske baterije,

- čas trajanja baterije ob normalni uporabi (v skladu z navodili za uporaboartikla) naj bo min. 4 leta,

2. Zahteve glede čiščenja in razkuževanja:

- celotna postelja in vsa dodatna oprema morajo biti izdelani iz materialov, ki so odporni na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje,

- osnovna prevleka posteljnega vložka mora biti pralna pri temperaturi do 60° C,

- dodatna zaščitna snemljiva prevleka mora biti pralna pri temperaturi do 90° C,

3. Varnostne zahteve:

- stopnja zaščite pred nezgodo z električnim tokom po IEC standardu mora zagotavljati stopnjo zaščite B, razred I,

- stopnja zaščite pred vdorom prašnih delcev in vode mora ustrezati stopnji, ki ni manjša od IP 55 (v skladu s standardoma SIST EN 60601-1 in SIST EN 55011)

4. Material:

- vsi kovinski deli iz nerjavnega jekla X5 CrNi 18-10 (SIST EN 10088) oz. iz barvane kovine, ki je prašno protikorozijsko zaščitena. Površine morajo biti gladke in odporne na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili.

# II. Zahteve za bolniško, štiridelno električno posteljo

1. Ogrodje:

- posamezni fiksni sestavni deli ogrodja postelje morajo biti med seboj gladko in trdno spojeni,

- postelja je lahko vodljiva na 4 kolesih premera 150 do 200 mm, zaprte izvedbe,

- vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi varnostnimi odbojniki,

- kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledov na dotiku z drugim materialom ( npr. na talni oblogi, stenah in drugo,…),

- tri kolesa morajo biti vrtljiva v vseh smereh, četrto kolo mora omogočati vodenje postelje v želeni smeri,

- centralni sistem za blokiranje koles, ki omogoča blokado vrtenja vseh štirih koles, mora biti zanesljiv in enostavno dostopen,

- onemogočena mora biti samostojna sprostitev mehanizma brez namere upravljavca postelje,

- vsi robovi postelje morajo biti gladki in zaobljeni,

- nosilnost postelje mora biti vsaj 230 kg.

2. Ležišče:

- velikost: dolžina ležišča 200 cm ±5% ; širina ležišča cca. 85-90 cm,

- ležišče mora biti narejeno iz perforiranih, snemljivih ABS plošč (lahko tudi visoko kakovostnih HPL plošč), površina ležišča mora biti nedrseča, omogočeno mora biti kvalitetno čiščenje in razkuževanje (ročno in strojno),

- ležišče 4 delno, gibljivo najmanj v 3 delih,

- spreminjanje višine celotnega ležišča in naklona posameznih gibljivih delov (naklonski kot/nagib hrbtnega in kolenskega dela ležišča) s pomočjo električnega komandnega pilota,

- nastavitve vseh položajev se izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče, ki je nameščena pri vznožju postelje. Poleg vseh navedenih nastavitev ležišča, omogoča centralna komandna plošča zaklepanje vseh ali vsake posamezne funkcije. Pri vzglavju mora biti nameščen dodaten ročni upravljalec, vendar ne na posteljni končnici .

- sistem mora omogočati centralno zaklepanje vseh funkcij in hitro mehansko zvezno izravnavo ležišča (funkcija CPR) v času, ki ni daljši od 5 sekund,

- nastavitev pozicije Trandelenburg in Anti trandelenburg (+12° / -12°),

3. Posteljne končnice:

- posteljni končnici pri vzglavju in vznožju morata biti snemljivi, v osnovnem položaju morata biti trdno fiksirani,

- snetje posteljnih končnic omogočeno le ob sprostitvi mehanizma, ki omogoča snetje posteljnih končnic,

4.Posteljni vložek:

- velikost in oblika posteljnega vložka mora biti skladna z dimenzijami ležišča,

- dve prevleki za posteljni vložek: osnovna, ki obdaja celotni vložek ter dodatna zaščitna in snemljiva prevleka,

- prevleke morajo biti iz bombažnega in neprepustnega materiala za tekočine, pralne,

- vložek z antidekubitnusnimi lastnostmi, polnilo pena debeline min. 16 cm, nosilnost do 160 kg, z možnostjo obračanja.

5. Dodatna oprema:

- vznožna izvlečna polica za odlaganje posteljnine ali drugih pripomočkov oz. to funkcijo lahko prevzame tudi premična vznožna posteljna končnica, nosilnost najmanj 10 kg,

- konstrukcija postelje mora omogočati dodatno pritrditev jeklenke s kisikom,

- infuzijsko stojalo, nastavljivo v vseh štirih vogalih postelje.

- konzola s trapeznim ročajem.

6. Ograjice:

- postelja mora biti opremljena s štiridelnimi ograjami iz ABS materiala (lahko tudi polipropilena ali poliuretana), ki se neodvisno nameščajo in jih je možno enostavno spustiti. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne smejo povečati širine postelje, ne smejo ovirati dostopa do bolnika, ter se ne smejo dotikati tal. Ograjice morajo biti odporne na mehanske poškodbe in na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili

7. Barve

- ogrodje, ograjice RAL, vzglavni in nožni panel – RAL po izboru naročnika.

B.  NOČNA OMARICA S KONZOLNO IZVLEČNO MIZICO …………………………………….. 37 kpl

- dimenzije:

višina 70 do 86 cm, (fiksni del 70 in izvlečni do 88),

širina 45 do 52 cm (vključno z odbojnimi kolesi),

globina 45 do 48 cm (vključno z odbojnimi kolesi).

- Omarica mora biti postavljena na 4 nosilna kolesa, od tega dva z zavoro, premera 50 mm

- Guma na kolesih ne sme puščati sledi na podu

- Omarica mora imeti predal in prostor s polico z ročajem na vratih, ki se mehko zapirajo

- Omarica mora imeti vgrajena 2 vložka za odlaganje steklenic

- Omarica mora nuditi možnost odpiranja predala in vrat z leve in desne tako, da je omarica uporabna z dveh strani

- Nočna omarica mora imeti integrirano konzolno izvlečno mizico z možnostjo rotacije 180 º,

Višinsko in naklonsko nastavljivo do 45 º, izdelano iz ABS plastične mase, z robom proti iztekanju tekočine ter možnostjo enostavnega zlaganja v omarico v primeru, ko ni v uporabi

- Nočna omarica mora imeti držalo za brisačo

Barva nočne omarice s konzolno izvlečno mizico mora biti skladna z barvami postelje (po izboru naročnika)!

### C. IZOBRAŽEVANJE, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

Ob dobavi bo moral izbrani ponudnik naročniku izročiti navodila o vzdrževanju in uporabi v slovenskem jeziku.

# Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti brezplačno (v sklopu ponudbene cene)  izobraževanje za naročnikovo osebje za pravilno uporabo in vzdrževanje blaga, in sicer na lokaciji naročnika.

Garancijska doba za vso ponujeno opremo mora biti najmanj 24 mesecev,

Izbrani ponudnik bo moral za dobavljeno blago v času garancijskega roka nemoteno zagotavljati servis in rezervne dele na lastne stroške, z odzivnim časom največ  24 ur in časom popravila 72 ur po prijavi okvare s strani naročnika. V primeru, da bo čas popravila daljši od 72 ur, bo moral izbrani ponudnik zagotoviti funkcionalno enakovredno nadomestno opremo.

Izbrani ponudnik bo moral za dobavljeno blago pod enakimi pogoji zagotavljati servisiranje in rezervne dele tudi po preteku garancijskega roka - najmanj sedem let, pri čemer mu bo naročnik kril dejansko nastale stroške (prevoza, dela in materiala), na podlagi izdanih naročilnic.

Sklop II:  Bolniške postelje s tehtnico za potrebe odseka za dializo  …..5 kpl

A. POSTELJA:

- Materiali:

- okvir vzglavne in vznožne stranice iz nerjavečih cevi (lahko tudi barvane kovine, ki je

prašno zaščitena proti koroziji), stranici (vzglavna in vznožna) iz laminata (lahko tudi iz

polipropilena),

- okvir ležišča iz jeklenih cevi – rjeprostih ali zaščitenih s poliuretanskim prahom lahko tudi

barvane kovine, ki je prašno zaščitena proti koroziji,

- plastični deli postelje morajo imeti gladke površine, odporne na udarce in vplive kemikalij,

kovinski deli postelje morajo biti odporni na udarce in na pogosto mokro čiščenje in

razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili.

- Barva postelje: po dogovoru z najugodnejšim ponudnikom pred podpisom pogodbe.

- Dimenzije:

- dolžina max. 220 cm (vključno z odbojnimi kolesi)

- Širina max. 100 cm (vključno s kroglicami, ko so v uporabi).

- Mehanizem nastavitve: ELEKTRIČNI za priključno napetost 220V 50 Hz 70W.

Električni mehanizem mora biti mehansko in vodotesno zaščiten, električne povezave pa v zaprtih gibljivih kanalih. Nastavitev ležišča mora biti omogočena s pomočjo prenosne komandne plošče (upravljalca) za regulacijo vseh položajev. Postelja mora imeti na stranici postelje nameščen gibljivi nosilec za prenosno komandno ploščo.

- Premikanje oz. vodenje postelje po prostoru: enostavno, posteljo lahko vodi ena sama oseba brez posebnega napora.

- Kolesa postelje morajo biti zaprte izvedbe. Guma na kolesih mora biti antistatična in ne sme puščati sledi na podu. Mehanizem koles mora zagotavljati vodljivost postelje.

- Centralni zavorni sistem mora biti vgrajen na vsa 4 kolesa. Kontrolni pedal za blokiranje kolesa mora biti lahko dostopen in nameščen pri vznožju postelje.

- Postelja mora imeti nameščene varnostne odbijače okrogle oblike: 2 vertikalna za vzglavjem in 4 na vogalih postelje.

- Posteljna ograjica:

- omogočati mora neodvisno nameščanje glede na položaj ležišča,

- imeti mora možnost shranjevanja pod kovinskim ogrodjem ležišča,

- biti morajo fiksne z varnostno položajnim varovalom,

- ograjica mora biti eno ali več delna in izdelana tako, da varuje bolnika pred poškodbo,

- ograjica se mora spuščati vzporedno s stranico postelje in pri tem ne sme ovirati dostopa do bolnika,

- spuščena ograjica ne sme povečati širine postelje,

- ograjica mora biti iz materiala, odpornega na udarce in pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili.

B. LEŽIŠČE:

- Ležišče mora biti narejeno iz perforiranih, snemljivih plastičnih plošč, ki se lahko ročno ali strojno čistijo.

- Ležišče mora imeti ščitnike za posteljni vložek, ki preprečujejo drsenje.

- Ležišče mora biti obvezno opremljeno z ročico za hitro spuščanje vzglavnega dela ležišča (za reanimacijo).

- Deljivost ležišča: 4 delno ležišče s tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve.

- Podvozje mora omogočati regulacijo višine in nastavitev položajev ležišča:

- nastavitev vzglavnega dela ležišča

- nastavitev srednjega dela ležišča

- nastavitev vznožnega dela ležišča

- nastavitev trendelenburga in antitrendelenburga

- nastavitev višine ležišča

- na obeh straneh postelje nosilci za drenažni sistem

- na vseh štirih vogalih nameščen nosilec za nameščanje infuzijskega stojala ali drugih nosilcev za aparature.

# C. POSTELJNI VLOŽEK

- Posteljni vložek mora biti enodelen s pregibom na 1/3 oziroma prilagodljiv vsem položajem, ki jih postelja omogoča.

- Polnilo posteljnega vložka mora biti izdelano iz penaste gume.

- Debelina posteljnega vložka mora biti najmanj 15 cm z odpornostjo proti deformacijam po dolgotrajnem ležanju na istem mestu.

- Dolžina posteljnega vložka mora biti združljiva z dolžino ponujene bolniške postelje.

- Posteljni vložek mora biti zaščiten z raztegljivo nepremočljivo, paro propustno prevleko, ki »diha«, se prekomerno ne segreva in dovoljuje enostavno vzdrževanje.

D. DODATNA OPREMA

- Elektronska tehtnica.

- Elektronska tehtnica, za montažo na posteljo (kompatibilna s ponujenim tipom postelje)

- Baterijsko in omrežno napajanje,

- Območje: do 500 kg,

- Funkcije: prikaz teže

-	Tehtnica mora biti overjena in skladna z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS št.

26/05)

- Konzola s trapeznim ročajem.

- Teleskopsko infuzijsko stojalo ob vzglavju na levi in desni strani postelje, premakljivo vzdolžno ob postelji ali nastavljivo s pomočjo ukrivljene nosilne konzole.

4.  Končnica postelje, ki se jo lahko nastavi v odlagalno polico, lahko tudi vznožna izvlečna polica

za odlaganje

### E. IZOBRAŽEVANJE, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

Ob dobavi bo moral izbrani ponudnik naročniku izročiti navodila o vzdrževanju in uporabi v slovenskem jeziku.

# Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti brezplačno (v sklopu ponudbene cene)  izobraževanje za naročnikovo osebje za pravilno uporabo in vzdrževanje blaga, in sicer na lokaciji naročnika.

Garancijska doba za vso ponujeno opremo mora biti najmanj 24 mesecev.

Izbrani ponudnik bo moral za dobavljeno blago v času garancijskega roka nemoteno zagotavljati servis in rezervne dele na lastne stroške, z odzivnim časom največ  24 ur in časom popravila 72 ur po prijavi okvare s strani naročnika. V primeru, da bo čas popravila daljši od 72 ur, bo moral izbrani ponudnik zagotoviti funkcionalno enakovredno nadomestno opremo.

Izbrani ponudnik bo moral za dobavljeno blago pod enakimi pogoji zagotavljati tudi servisiranje in rezervne dele tudi po preteku garancijskega roka - najmanj sedem let, pri čemer mu bo naročnik kril dejansko nastale stroške (prevoza, dela in materiala), na podlagi izdanih naročilnic.

(OBR -7)

SPECIFIKACIJA PONUJENE OPREME

(ZA OCENJEVANJE  SPOSOBNOSTI PONUDNIKA)

| I. | Bolniške postelje, obposteljne mizice in omarice za potrebe nefrološkega in diabetičnega odseka |
| --- | --- |

|  | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentaciji, kjer se nahaja podatek | USTREZA: DA / NE (izpolni naročnik v fazi ocenjevanja!) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A POSTELJA |  |  |  |  |
| I. SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 1. | Zahteve za električno napajanje |  |  |  |
|  | - napajanje z el. energijo z omrežno napetostjo 230V ±10%, 50Hz; |  |  |  |
|  | - postelja mora biti opremljena z elektro agregati (motorji), ki delujejo preko ločilnega transformatorja pri napetosti 24V; |  |  |  |
|  | - postelja mora biti napajana poleg omrežne napetosti tudi z dodatno akumulatorsko baterijo (24V), ki jo je možno ponovno polniti; |  |  |  |
|  | - v primeru prekinitve omrežne napetosti prevzame električno funkcijo pogona postelje akumulatorska baterija, ki se avtomatsko polni preko omrežne napetosti; |  |  |  |
|  | - opozorilni signal (alarm) ob izpraznjenju baterije za več kot 50% nazivne kapacitete baterije; |  |  |  |
|  | - čas delovanja posameznega motorja v primeru, ko postelja deluje zgolj na akumulatorsko baterijo v časovni dobi 24 ur: 6 in/uro; |  |  |  |
|  | - čas polnjenja baterije, izpraznjene na 10% nazivne kapacitete baterije ne sme biti daljši od 10 ur, |  |  |  |
|  | - normalno delovanje postelje še vsaj do 10 %polnosti akumulatorske baterije, |  |  |  |
|  | - čas trajanja baterije ob normalni uporabi (v skladu z navodili za uporaboartikla) naj bo min. 4 leta, |  |  |  |
| 2. | Zahteve glede čiščenja in razkuževanja |  |  |  |
|  | - celotna postelja in vsa dodatna oprema morajo biti izdelani iz materialov, ki so odporni na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje, |  |  |  |
|  | - osnovna prevleka posteljnega vložka mora biti pralna pri temperaturi do 60° C, |  |  |  |
|  | - dodatna zaščitna snemljiva prevleka mora biti pralna pri temperaturi do 90° C. |  |  |  |
| 3. | Varnostne zahteve |  |  |  |
|  | - stopnja zaščite pred nezgodo z električnim tokom po IEC standardu mora zagotavljati stopnjo zaščite B, razred I, |  |  |  |
|  | - stopnja zaščite pred vdorom prašnih delcev in vode mora ustrezati stopnji, ki ni manjša od IP 55 (v skladu s standardoma SIST EN 60601-1 in SIST EN 55011) |  |  |  |
| 4. | Material |  |  |  |
|  | vsi kovinski deli iz nerjavnega jekla X5 CrNi 18-10 (SIST EN 10088) oz. iz barvane kovine, ki je prašno protikorozijsko zaščitena. Površine morajo biti gladke in odporne na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili. |  |  |  |
| II. ZAHTEVE ZA BOLNIŠKO, ŠTIRIDELNO ELEKTRIČNO POSTELJO |  |  |  |  |
| 1. | Ogrodje |  |  |  |
|  | - posamezni fiksni sestavni deli ogrodja postelje morajo biti med seboj gladko in trdno spojeni, |  |  |  |
|  | - postelja je lahko vodljiva na 4 kolesih premera 150 do 200 mm, zaprte izvedbe, |  |  |  |
|  | - vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi varnostnimi odbojniki, |  |  |  |
|  | - kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledov na dotiku z drugim materialom ( npr. na talni oblogi, stenah in drugo,…), |  |  |  |
|  | - tri kolesa morajo biti vrtljiva v vseh smereh, četrto kolo mora omogočati vodenje postelje v želeni smeri, |  |  |  |
|  | - centralni sistem za blokiranje koles, ki omogoča blokado vrtenja vseh štirih koles, mora biti zanesljiv in enostavno dostopen, |  |  |  |
|  | - onemogočena mora biti samostojna sprostitev mehanizma brez namere upravljavca postelje, |  |  |  |
|  | - vsi robovi postelje morajo biti gladki in zaobljeni, |  |  |  |
|  | - nosilnost postelje mora biti vsaj 230 kg. |  |  |  |
| 2. | Ležišče |  |  |  |
|  | - velikost: dolžina ležišča 200 cm ±5% ; širina ležišča cca. 85-90 cm, |  |  |  |
|  | - ležišče mora biti narejeno iz perforiranih, snemljivih ABS plošč (lahko tudi visoko kakovostnih HPL plošč), površina ležišča mora biti nedrseča, omogočeno mora biti kvalitetno čiščenje in razkuževanje (ročno in strojno) |  |  |  |
|  | - ležišče 4 delno, gibljivo najmanj v 3 delih, |  |  |  |
|  | - spreminjanje višine celotnega ležišča in naklona posameznih gibljivih delov (naklonski kot/nagib hrbtnega in kolenskega dela ležišča) s pomočjo električnega komandnega pilota, |  |  |  |
|  | - nastavitve vseh položajev se izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče, ki je nameščena pri vznožju postelje. Poleg vseh navedenih nastavitev ležišča, omogoča centralna komandna plošča zaklepanje vseh ali vsake posamezne funkcije. Pri vzglavju mora biti nameščen dodaten ročni upravljalec, vendar ne na posteljni končnici . |  |  |  |
|  | - sistem mora omogočati centralno zaklepanje vseh funkcij in hitro mehansko zvezno izravnavo ležišča (funkcija CPR) v času, ki ni daljši od 5 sekund, |  |  |  |
|  | - nastavitev pozicije Trandelenburg in Anti trandelenburg (+12° / -12°) |  |  |  |
| 3. | Posteljne končnice |  |  |  |
|  | - posteljni končnici pri vzglavju in vznožju morata biti snemljivi, v osnovnem položaju morata biti trdno fiksirani, |  |  |  |
|  | - snetje posteljnih končnic omogočeno le ob sprostitvi mehanizma, ki omogoča snetje posteljnih končnic, |  |  |  |
| 4. | Posteljni vložek |  |  |  |
|  | - velikost in oblika posteljnega vložka mora biti skladna z dimenzijami ležišča, |  |  |  |
|  | - dve prevleki za posteljni vložek: osnovna, ki obdaja celotni vložek ter dodatna zaščitna in snemljiva prevleka, |  |  |  |
|  | - prevleke morajo biti iz bombažnega in neprepustnega materiala za tekočine, pralne, |  |  |  |
|  | - vložek z antidekubitnusnimi lastnostmi, polnilo pena debeline min. 16 cm, nosilnost do 160 kg, z možnostjo obračanja. |  |  |  |
| 5. | Dodatna oprema |  |  |  |
|  | - vznožna izvlečna polica za odlaganje posteljnine ali drugih pripomočkov oz. to funkcijo lahko prevzame tudi premična vznožna posteljna končnica, nosilnost najmanj 10 kg, |  |  |  |
|  | - konstrukcija postelje mora omogočati dodatno pritrditev jeklenke s kisikom, |  |  |  |
|  | - infuzijsko stojalo, nastavljivo v vseh štirih vogalih postelje. |  |  |  |
|  | - konzola s trapeznim ročajem. |  |  |  |
| 6. | Ograjice |  |  |  |
|  | - postelja mora biti opremljena s štiridelnimi ograjami iz ABS materiala (lahko tudi polipropilena ali poliuretana), ki se neodvisno nameščajo in jih je možno enostavno spustiti. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne smejo povečati širine postelje, ne smejo ovirati dostopa do bolnika, ter se ne smejo dotikati tal. Ograjice morajo biti odporne na mehanske poškodbe in na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili. |  |  |  |
| 7. | Barve |  |  |  |
|  | - ogrodje, ograjice RAL, vzglavni in nožni panel – RAL po izboru naročnika |  |  |  |
| B NOČNA OMARICA S KONZOLNO IZVLEČNO MIZICO |  |  |  |  |
| 1. | dimenzije: - višina70 do 86 cm, (fiksni del 70 in izvlečni do 88) - širina 45 do 52 cm (vključno z odbojnimi kolesi), - globina 45 do 48 cm (vključno z odbojnimi kolesi). |  |  |  |
| 2. | Omarica mora biti postavljena na 4 nosilna kolesa, od tega dva z zavoro, premera 50 mm |  |  |  |
| 3. | Guma na kolesih ne sme puščati sledi na podu |  |  |  |
| 4. | Omarica mora imeti predal in prostor s polico z ročajem na vratih, ki se mehko zapirajo |  |  |  |
| 5. | Omarica mora imeti vgrajena 2 vložka za odlaganje steklenic |  |  |  |
| 6. | Omarica mora nuditi možnost odpiranja predala in vrat z leve in desne tako, da je omarica uporabna z dveh strani |  |  |  |
| 7. | Nočna omarica mora imeti integrirano konzolno izvlečno mizico z možnostjo rotacije 180 º, Višinsko in naklonsko nastavljivo do 45 º, izdelano iz ABS plastične mase, z robom proti iztekanju tekočine ter možnostjo enostavnega zlaganja v omarico v primeru, ko ni v uporabi |  |  |  |
| 8. | Nočna omarica mora imeti držalo za brisačo |  |  |  |
| 9. | Barva nočne omarice s konzolno izvlečno mizico mora biti skladna z barvami postelje (po izboru naročnika)! |  |  |  |
| X | Garancijska doba za vso ponujeno opremo: min 24 mesecev |  |  |  |

## Datum: ___________________

Žig in podpis ponudnika:

____________________

| II. | Bolniške postelje s tehtnico za potrebe odseka za dializo |
| --- | --- |

|  | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentaciji, kjer se nahaja podatek | USTREZA: DA / NE (izpolni naročnik v fazi ocenjevanja!) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | POSTELJA |  |  |  |
| Materiali | okvir vzglavne in vznožne stranice iz nerjavečih cevi (lahko tudi barvane kovine, ki je prašno zaščitena proti koroziji), stranici (vzglavna in vznožna) iz laminata (lahko tudi iz polipropilena), - okvir ležišča iz jeklenih cevi–rjeprostih ali zaščitenih s poliuretanskim prahom lahko tudi barvane kovine, ki je prašno zaščitena proti koroziji, - plastični deli postelje morajo imeti gladke površine, odporne na udarce in vplive kemikalij, kovinski deli postelje morajo biti odporni na udarce in na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili. |  |  |  |
| Barva postelje | po dogovoru z najugodnejšim ponudnikom pred podpisom pogodbe |  |  |  |
| Dimenzije | - dolžina max. 220 cm (vključno z odbojnimi kolesi) - Širina max. 100 cm (vključno s kroglicami, ko so v uporabi). |  |  |  |
| Mehanizem nastavitve | ELEKTRIČNI za priključno napetost 220V 50 Hz 70W. Električni mehanizem mora biti mehansko in vodotesno zaščiten, električne povezave pa v zaprtih gibljivih kanalih. Nastavitev ležišča mora biti omogočena s pomočjo prenosne komandne plošče (upravljalca) za regulacijo vseh položajev. Postelja mora imeti na stranici postelje nameščen gibljivi nosilec za prenosno komandno ploščo. |  |  |  |
| Premikanje oz. vodenje postelje po prostoru | enostavno, posteljo lahko vodi ena sama oseba brez posebnega napora. |  |  |  |
| Kolesa postelje | morajo biti zaprte izvedbe. Guma na kolesih mora biti antistatična in ne sme puščati sledi na podu. Mehanizem koles mora zagotavljati vodljivost postelje |  |  |  |
| Centralni zavorni sistem | mora biti vgrajen na vsa 4 kolesa. Kontrolni pedal za blokiranje kolesa mora biti lahko dostopen in nameščen pri vznožju postelje |  |  |  |
| varnostni odbijači | Postelja mora imeti nameščene varnostne odbijače okrogle oblike: 2 vertikalna za vzglavjem in 4 na vogalih postelje |  |  |  |
| Posteljna ograjica | - omogočati mora neodvisno nameščanje glede na položaj ležišča, - imeti mora možnost shranjevanja pod kovinskim ogrodjem ležišča, - biti morajo fiksne z varnostno položajnim varovalom, - ograjica mora biti eno ali več delna in izdelana tako, da varuje bolnika pred poškodbo, - ograjica se mora spuščati vzporedno s stranico postelje in pri tem ne sme ovirati dostopa do bolnika, - spuščena ograjica ne sme povečati širine postelje, - ograjica mora biti iz materiala, odpornega na udarce in pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili. |  |  |  |
| B | LEŽIŠČE: |  |  |  |
|  | Ležišče mora biti narejeno iz perforiranih, snemljivih plastičnih plošč, ki se lahko ročno ali strojno čistijo. |  |  |  |
|  | Ležišče mora imeti ščitnike za posteljni vložek, ki preprečujejo drsenje. |  |  |  |
|  | Ležišče mora biti obvezno opremljeno z ročico za hitro spuščanje vzglavnega dela ležišča (za reanimacijo). |  |  |  |
|  | Deljivost ležišča: 4 delno ležišče s tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve. |  |  |  |
|  | Podvozje mora omogočati regulacijo višine in nastavitev položajev ležišča: - nastavitev vzglavnega dela ležišča - nastavitev srednjega dela ležišča - nastavitev vznožnega dela ležišča - nastavitev trendelenburga in antitrendelenburga - nastavitev višine ležišča - na obeh straneh postelje nosilci za drenažni sistem - na vseh štirih vogalih nameščen nosilec za nameščanje infuzijskega stojala ali drugih nosilcev za aparature. |  |  |  |
| C | POSTELJNI VLOŽEK |  |  |  |
|  | Posteljni vložek mora biti enodelen s pregibom na 1/3 oziroma prilagodljiv vsem položajem, ki jih postelja omogoča. |  |  |  |
|  | Polnilo posteljnega vložka mora biti izdelano iz penaste gume. |  |  |  |
|  | Debelina posteljnega vložka mora biti najmanj 15 cm z odpornostjo proti deformacijam po dolgotrajnem ležanju na istem mestu |  |  |  |
|  | Dolžina posteljnega vložka mora biti združljiva z dolžino ponujene bolniške postelje |  |  |  |
|  | Posteljni vložek mora biti zaščiten z raztegljivo nepremočljivo, paro propustno prevleko, ki »diha«, se prekomerno ne segreva in dovoljuje enostavno vzdrževanje |  |  |  |
| D | DODATNA OPREMA |  |  |  |
|  | Elektronska tehtnica, integrirana v posteljo (je neodtujljivi del postelje!) Merjenje na 100 g natančno, Baterijsko in omrežno napajanje, Območje: do 250 kg, Funkcije: prikaz teže - Tehtnica mora biti overjena in skladna z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS št. 26/05). V primeru, da tehtnica ni overjena v skladu z zakonom o meroslovju – da pa je opremljena s certifikatom CE po direktivi NAWI 90/384/EEC, bo moral dobavitelj v sklopu ponudbene cene zagotoviti prvo overitev s strani priglašenega organa.« |  |  |  |
|  | Konzola s trapeznim ročajem. |  |  |  |
|  | Teleskopsko infuzijsko stojalo ob vzglavju na levi in desni strani postelje, premakljivo vzdolžno ob postelji ali nastavljivo s pomočjo ukrivljene nosilne konzole. |  |  |  |
|  | Končnica postelje, ki se jo lahko nastavi v odlagalno polico, lahko tudi vznožna izvlečna polica za odlaganje. |  |  |  |
| X | Garancijska doba za vso ponujeno opremo: min 24 mesecev |  |  |  |

## Datum: ___________________

Žig in podpis ponudnika:

____________________