[bookmark: _GoBack]Tehnične specifikacije s popravki z dne 03.10.2019

	Sklop 1: Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije



Vsa oprema mora biti nova, nerabljena. Oprema mora imeti vključen DICOM standard oz. mora biti DICOM povezljiva (stroški priklopa na PACS RIS sistem naročnika morajo biti vključeni v ceno opreme).
Oprema mora vsebovati DICOM store ter možnost shranjevanja video posnetkov na USB ključek.
		Postavka: Sklop 1: Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije - OPREMA



 
	1) 4K  endoskopski videoprocesor



Celotna video veriga naj bo prilagojena najvišji kakovosti 4K UHD endoskopski sliki - torej glava kamere, teleskop, svetloba (svetlobni vodnik in izvor svetlobe), tehnologija realnega procesiranja slike v UHD tehnologiji (brez t.i. upscalinga), izvorna resolucija procesirane slike vsaj 3840×2160 slikovnih točk, razmerje slike 16:9,omogoča naj tudi resolucijo 4096 x 2160 slikovnih točk v povezavi s kompatibilnim monitorjem, vgrajena možnost snemanja slik in filmov na USB izmenljiv medij v full HD tehniki (USB priklop naj podpira vsaj 1 TB spomina) ,primeren in kompatibilen za splošno uporabo v urologiji in abd. kirurgiji - zagotavlja naj večnamenskost in sicer: laparoskopija (možnost priklopa laparoskopske glave kamere) , TUR resekcije (možnost priklopa pendularne kamere in uporaba PDD tehnologije z rigidnimi cistoskopi in resektoskopi), cistoskopija (možnost priklopa fleksibilnega video in fiber cistoskopa), ureterorenoskopija (možnost priklopa fleksibilnega video in fiber ureterorenoskopa) , v kombinaciji s PDD glavo kamere naj omogoča dovolj svetlo endoskopsko sliko, da lahko operater v popolnosti odstrani tumor z vključeno funkcijo PDD. V ta namen naj omogoča uporabo vsaj 2 različnih nastavitev PDD endoskopske slike in sicer naravna svetloba s poudarkom bolnega tkiva (tumorja) in pa svetloba, ki bolno tkivo obarva v drugačno (nenaravno) barvo,  s kompatibilnimi endoskopi (glavami kamere) naj omogoča vsaj 1.5 - kratno digitalno povečavo slike, zagotavlja naj tehnologijo digitalne ali optične manipulacije svetlobe za izboljšano diagnostiko, zagotavlja naj tudi PDD diagnostiko s kompatibilno glavo kamere, izvorom svetlobe in teleskopom ter svetlobnim kablom,kamera procesor naj ima prednastavljene različne nastavitve endoskopske slike - vsaj 3 (lastnosti slike, jakost svetlobe ipd.) za različne aplikacije (vsaj za laparoskopijo, cistoskopijo, PDD diagnostiko). Željeno nastavitev naj bo moč priklicati z enostavno izbiro aplikacije,  preko glave kamere ali sterilno oblečenega vmesnika naj omogoča upravljanje vseh nastavitev kamere iz sterilnega polja, omogoča naj vpis podatkov pacientov preko priložene tipkovnice, ki mora biti odporna na dezinfekcijska sredstva (stopnja zaščite vsaj IP6), zagotavljati mora vsaj 2 x 4K (UHD) video izhod, 2 x HD video izhod, in video vhod za funkcijo slika v sliki (zunanji video izvor).
Ponudnik mora za 4K UHD videolinijo podati referenčno listo za vsaj 3 inštalacij ponujanega proizvajalca v EU.
Komplet mora vsebovati:
	· videoprocesor -1 kom
· tipkovnica - 1 kom
· priključni in povezovalni video kabli - 1 kom                                                     
·  USB ključ (32GB ali več) 1 kom      



	2.) Sistem za uporabo video ureterorenoskopov za enkratno uporabo



Ponudnik mora zagotoviti priklop upogljivih ureterorenoskopov za enkratno uporabo na procesor opisan pod točko 1. V kolikor to ni mogoče, naj ponudnik ponudi dodatne enote, ki omogočajo nemoteno delo s tovrstnimi endoskopi, Ureterorenoskop za enkratno uporabo naj ima sledeče lastnosti:  premer tubusa naj ne presega 10 Fr. , vidni kot vsaj 120°, angulacija distalnega dela go/dol vsaj 270°, delovni kanal vsaj 3,6 Fr., omogoča naj prilagodljivo angulacijo distalnega dela glede na upor na tkivo pacienta (angulacijski radij naj bo prilagodljiv glede na anatomijo) - omogoča naj t.i. dvojno angulacijo (distalni del naj ima možnost angulacije v obliko črke "S"), omogoča naj avtomatsko fiksacijo angulacije distalnega dela (ni potrebe po vzdrževanju pritiska na angulacijski ročici), na distalnem delu naj bo nameščen video čip, kar omogoča boljšo endoskopsko sliko,  na ročniku naj ima vsaj dva gumba za nemen proženja foto/video dokumentacije.
Komplet mora vsebovati:
	· procesor, izvor svetlobe, ( v kolikor je potrebno) za uporabo ureterorenoskopov za enkratno uporabo - 1 kom,
· ureterorenoskop, fleksibilen, za enkratno uporabo - 1 kom



Naročnik bo štel kot ustrezen tudi fleksibilni ureterorenoskop, ki omogoča uporabo laserskih fiber do 365 mikronov, angulacija 270 stopinj gor in dol, digitalni imaging, »depth of field« 2 do 50mm, delovni kanal 3,6F, rotacija 360 stopinj, kompatibilen s potrošnim materialom do 3,6F, zunanji diameter konice 7,7F skupaj z touch screen PC, ki ima v enem monitor, procesor in krmilnik, monitor je večji od zahtevanega in na stojalu s kolesci za lažje manipuliranje, vendar pod pogojem, da so izpolnjeni vsi ostali pogoji in zahteve naročnika (naročnik ne želi dodatnih vozičkov, ki otežujejo delo v operacijski, zato je naročnikova zahteva, da je možno vse enote namestiti na en mobilen voziček, hkrati pa mora ponudnik zagotoviti ustrezno povezavo (praktično/ergonomsko) na glavni endoskopski monitor, ki ustreza zahtevam razpisa pod točko 12).


	3.) Laparoskopska glava kamere



Vsebuje naj 3 × video čip za zajem slike z izboljšano barvno reprodukcijo, tehnologija realnega zajema slike v UHD tehnologiji,  izvorna resolucija zajete slike vsaj 3840×2160, razmerje slike 16:9, z adapterjem za optiko z okularjem z vsaj 2× optično povečavo (adapter je lahko vgrajen ali odstranljiv),  vsebuje naj gumb ali obroč za kontrolo izostritve endoskoskopske slike. V izogib potrebnemu večkratnemu ostrenju endoskopske slike med posegom, naj bo fokusna razdalja v kombinaciji z laparoskopom vsaj 70 mm (lahko tudi več), možnost sterilizacije v avtoklavu in nizkotemperaturni sterilizaciji (Sterrad),  kompatibilna s ponujenim procesorjem, vgrajena vsaj dva gumba za aktivacijo vsaj 4 različnih funkcij, ki se programirajo po želji uporabnika (slikanje, snemanje itd.)
Komplet naj vsebuje:                           
	· glava kamere - 2 kom                        
· adapter za optiko z okularjem z 2-kratno optično povečavo (lahko je vgrajen v glavo kamere) - 2 kom                    
· sterilizacijska kaseta za glavo kamere - 2 kom



	4.) 4K laparoskopske optike



Optika 10/ali cca 5 mm za reprodukcijo UHD 4K slike s tehnologijo ED leč ali podobno (teleskop mora imeti vgrajene leče, ki omogočajo boljšo prevodnost svetlobe in objekta v primerjavi s konvencionalnimi HD lečami), dolžina optike 300mm (možno odstopanje 5%), standardni kirurški okular za priklop na kamero
Komplet naj vsebuje:
	· optika 4K 10mm 0° -1 kom                   
· optika 4K 10mm 30° - 2 kom                
· optika 4K 5,5 mm (+/- 10%) 30° - 2kom
· svetlobni kabel velikosti 5mm (prilagojen za boljšo svetlobno prevodnost za 4K UHD tehnologijo) - 5 kom               
· sterilizacijska kaseta za teleskop - 5 kom



	5.) TUR/LAP/PDD glava kamere in set za PDD operativne posege



Zahteve za PDD glavo kamere: viseča kamera L-oblike (t.i. pendularna glava kamere) primerna za TUR posege (z možnostjo zaklepa rotacije okularja), omogoča naj posege s PDD diagnostiko in posege z običajno belo svetlobo, možnost preklopa iz pendularne glave kamere v LAP obliko za namen laparoskopije (2 v 1) - ponudnik lahko v nasprotnem primeru ponudi dodatno laparoskopsko glavo kamere,  resolucija zajema slike vsaj full HD 1080p (1920×1080 pikslov), standardni kirurški okular za priklop na okular optike, vgrajena vsaj dva gumba za aktivacijo vsaj 4 različnih funkcij, ki se programirajo po želji uporabnika - eden naj omogoča aktivacijo PDD diagnostike (slikanje, snemanje, aktivacija PDD diagnostike itd.) , PDD sistem naj omogoča uporabo rigidnih cistoskopov in resektoskopov v kombinaciji s teleskopi z različnimi koti gledanja in sicer vsaj 0, 12, 30 in 70°, kompatibilna s ponujenim procesorjem. Zahteve za PDD bipolarni resektoskop: zunanji premer cca 26Fr., vrtljiv in pretočen sistem, z aktivnim delovnim elementom, klik sistem priklopa med zunanjo in notranjo srajčko, ter notranjo srajčko in delovnim elementom, možnost uporabe različnih bipolarnih elektrod kot so, velika in mala zanka, koagulacijska elektroda in elektroda za vaporizacijo tkiva, vse elemente resektoskopa vključno s PDD svetlobnim kablom naj bo moč sterilizirati v avtoklavu na 134°C
Komplet naj vsebuje:
	· glava kamere s PDD tehnologijo - 1kom
· adapter za optiko z okularjem (lahko je vgrajen v glavo kamere) - 1kom              
· Set pretočnega PDD resektoskopa: 12° in 30° (vsaka 1 kom) 4 mm optika PDD, zunanja srajčka (premer ne več kot 26Fr.) in notranja srajčka, obturator, bipolarni delovni element z bipolarnim VF kablom, adapter za stekleno brizgo in brizga za TUR posege, avtoklavirni svetlobni kabel za PDD diagnostiko in kaseta za sterilizacijo seta resektoskopa ter zaščitni tulec za shranjevanje elektrod). - 1 kom 
· laparoskopska glava kamere ( v kolikor je potrebna)  - 1 kom                          
· adapter za optiko z okularjem za laparoskopsko glavo kamere ( v kolikor je potreben) - 1 kom



	6.) Endoskopski izvor svetlobe



LED izvor svetlobe s tihim delovanjem, svetlobna moč primerljiva s 300W xenon izvorom svetlobe, Popolnoma kompatibilen za uporabo v endoskopiji večjih votlin (npr. laparoskopija) in manjših votlin (npr. cistoskopija), v kombinaciji z ostalo opremo naj zagotavlja tudi posege s PDD tehnologijo (ima naj vgrajeno vso potrebno tehnologijo za PDD diagnostiko), komunikacija s procesorjem, avtomatska prilagoditev moči oddane svetlobe, življenjska doba žarnice 30.000ur, kompatibilen s ponujenim procesorjem,  kompatibilen s svetlobnimi kabli različnih proizvajalcev (vsaj Olympus, K. Storz, R.Wolf, Arthrex) - adapterji morajo biti del seta
Komplet naj vsebuje:
	· izvor svetlobe - 1 kom                         
· priključni kabel - 1 kom                        
· morebitne potrebne adapterje za uporabo svetlobnih kablov R.Wolf, K.Storz, Arthrex in Olympus - 1 kom      
· sinhronizacijski kabel (v kolikor je potreben) - 1 kom



	7.) Fleksibilni video-ureterorenoskop za večkratno uporabo



Zagotavlja naj avtomatsko ostrenje slike (avtofocus) in avtomatsko uravnavanje intenzitete svetlobe - na distalnem delu naj ima vgrajen video čip, omogoča naj vsaj 3-kratno digitalno povečavo, namenjen naj bo za zahtevne postopke litotripsije v ledvicah, premer tubusa naj bo manj kot 10 Fr., upogib v obe smeri vsaj 270°,  z dvema kanaloma, ki omogočata hkratno delo z lasersko sondo in inštrumentom za izvlek kamnov. Dva kanala naj omogočata tudi kontinuiran pretok irigacijske tekočine, ima naj angulacijsko zavoro distalnega dela, na ročniku naj vsebuje sistem za vpetje in poravnavo laserskega fibra - omogoča naj popolno blokado fibra in enostavno nastavitev razdalje od distalnega dela (npr. rotacija gumba) in s tem preprečitev nenamernih poškodb distalnega dela z lasersko fibro, vgrajena vsaj dva gumba za aktivacijo vsaj 4 različnih funkcij, ki se programirajo po želji uporabnika (slikanje, snemanje itd.) , kompatibilen z obstoječim laserjem, kompatibilen s ponujenim endoskopskim videoprocesorjem.
Komplet naj vsebuje:                                
	· ureterorenoskop - 1 kom                       
· tester tesnosti - 1 kom                          
· osnovni set za uporabo in čiščenje (ščetke, adapterji) - 1 kom



	8.) Insuflacijska enota



Enota za insuflacijo med laparoskopskimi posegi, pretok plina vsaj 45 litrov na minuto, z vgrajenim grelcem insufliranega plina, z vgrajeno aspiracijo kirurškega dima iz trebušne votline preko pritiska na zaslonu in stopalke za aktivacijo/deaktivacijo, z možnostjo filtracije aspiriranega kirurškega dima skozi aspiracijsko cev, ki omogoča visok standard filtracije toksičnega kirurškega dima (ULPA filter z 99,99% filtracijo virusov in bakterij), možnost uporabe cevi z gretjem plina za enkratno in večkratno uporabo,  z zaslonom na dotik in jasnim prikazom pritiska in pretoka plina, prikazuje naj aktualne in nominalne vrednosti na zaslonu, omogoča naj stalen in avtomatski nadzor nad pritiskom CO2 v trebušni votlini (v primeru, da pritisk preseže nastavljeno vrednost, naj enota to sporoči z alarmom; omogočen naj bo prenos podatkov aktualnega pritiska, pretoka plina in porabe plina na glavni endoskopski monitor.
Komplet naj vsebuje:
	· insuflacijska enota s priloženo stopalko za aktivacijo/deaktivacijo evakuacije kirurškega dima  - 1kom                           
· dovodna cev za jeklenko po DIN standardu - 1kom                                     
· stopalka za aktiviranje/deaktiviranje aspiracije dima - 1 kom                            
· cevi za odsesavanje kirurškega dima, s filtrom z aktivnim ogljem (ULPA) in hidrofobnim filtrom - 10 kom                      
· insuflacijska cev za večkratno uporabo, z gretjem plina (za vsaj 100 ciklov) - 2 kom                                     
· filtri za insuflacijo plina  -10 kom           
· sterilne cevi za insuflacijo z gretjem plina - 10 kom



	9.) Elektrokirurška enota



Z barvnim zaslonom na dotik za enostavno nastavitev z grafičnimi ikonami, s certifikatom MDD (Medical Device Directive), stalna aktivna kontrola nevtralne elektrode, monopolar (rezanje vsaj 350W, koagulacija vsaj 120W), bipolar (rezanje vsaj 400W, koagulacija vsaj 120W), možnost priklopa pincet in nožev znanih proizvajalcev (Erbe, Valleylab), možnost  priklopa in dela v fiziološki raztopini z bipolarnim resektoskopom (Olympus, Storz ali Wolf), možnost dela z argon plazmo
Komplet naj vsebuje:                              
	· elektrokirurška enota - 1kom              
· brezžična stopalka - 1kom



	10.) Endoskopski voziček



Primeren za namestitev in enostaven transport vse ponujene endokopske opreme, z nosilcem za zgoraj ponujeni monitor, ki omogoča inštalacijo 55" monitorja v višino oči kirurga (center monitorja na cca 165 cm), vsebuje naj nosilec CO2 jeklenke, izvlečno polico za tipkovnico za vpis pacientov, nosilec glave kamere in predal, vsaj 2 kolesa z zavoro, zaprt zadnji del vozička.
Komplet naj  vsebuje
	· endoskopski voziček z najmanj tremi policami in zaprto hrbtno stranjo s ključavnico  - 1 kom                                      
· nosilec monitorja - 1 kom                      
· izvlečna polica za tipkovnico - 1 kom 
· izvlečni predal s ključavnico - 1 kom      
· nosilec CO2 jeklenke - 1 kom                  
· 4 kolesa - najmanj dva z dvostopenjsko zavoro (zapora smeri in zaklep) - 1 kom




	11.) Črpalka za sukcijo in irigacijo za endoskopske posege



Primerna za montažo na endokopski voziček. Omogoča naj uporabo pri laparoskopiji, ginekologiji (histeroskopije), in vseh uroloških posegih (TUR, nefroskopije, ureterorenoskopije…). Nastavitev programa naj bo enostavna s pritiskom na gumb,  za histeroskopske in TUR posege naj omogoča tudi nadgradnjo za spremljanje (meritev) deficita irigacijske tekočine ,  Omogoča naj tako irigacijo, nadzor pritiska irigacijske tekočine, kot sukcijo. Parametre irigacije in sukcije naj bo moč nastaviti preko zaslona občutljivega na dotik,  tehnologija irigacije naj omogoča brezpulzno dovajanje tekočine s pomočjo kontinuiranega izpiranja in sukcije (velja še posebej pri manjših lumnih endoskopov kot npr. ureterorenoskop), v primeru slabše vidljivosti naj omogoča vklop hitrega močnejšega izpiranja s pritiskom na stopalko, ki naj bo del seta, omogoča naj uporabo cevi za enkratno in večkratno uporabo, nastavitev irigacije (izpiranja) do vsaj 1800ml/min,  nastavitev sukcije do vsaj 2000 ml/min (max vakuum naj bo vsaj -60kPA).
Set naj vsebuje
	· črpalko s setom cevi za laparoskopijo in urološke posege ter zbiralno posodo s cevjo za sukcijo - 1 kom                               
· stopalko in priključne kable - 1 kom



	12.) LCD monitor, velikost 55"



Monitor za prikazovanje endoskopske slike v 4K UHD tehnologiji,  s certifikatom MDD (Medical Device Directive),   velikost ekrana mora biti najmanj 55 palcev, ločljivost slike na monitorju mora biti najmanj 3840×2160,  razmerje slike najmanj 16 :9,  enostavna pritrditev na endoskopski voziček tako, da omogoča nemoteno in enostavno mobilnost.
Komplet naj  vsebuje
	· monitor - 1 kom                                         
· priključne kable - 1 kom      



	Postavka: Sklop 1: Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije - potrošni material



Naročnik predvideva, da se bodo v 1 letnem oz. 5 letnem obdobju na stolpu izvajali naslednji posegi v okvirnih številkah:
1.    urologija:
•    laparoskopski onkološki posegi     70/leto   oz. 350 v 5 letih
•    endoskopski posegi: TURP, TURM, TUI   280/LETO   oz. 1400 v 5 letih
2.    abdominalna kirurgija
•    resekcije črevesja zaradi benignih ali malignih sprememb: 60 operacij/leto   oz. 300 v 5 letih
•    laparoskopska hernioplastika: 110 operacij/leto    oz. 550 V 5 LETIH
•    apendektomije: 200/leto   oz. 1000  v 5 letih
•    laparoskopske holecistektomija:  400/leto   oz. 2000 v 5 letih
3.    ginekologija
•    endometrijski karcinomi z odstranitvijo varovalne bezgavke     20/leto    oz. 100 v 5 letih
Ponudnik na lastnem predračunu predvidi vse potrebne vrste in količine potrebnega kompatibilnega potrošnega materiala za dobo 5 let (ves potreben kompatibilni potrošni material - gre za ekskluzivni material, kjer je zahtevana nujna kompatibilnost s ponujeno opremo, torej materiale istega proizvajalca, kjer proizvajalec ne dopušča uporabe materialov drugih proizvajalcev na trgu za uporabo s ponujeno opremo (npr. zaradi nevarnosti poškodbe opreme ali nevarnosti za pacienta,...). Ponudnik naj ponudi vse vrste takšnih "nujno kompatibilnih" materialov skupaj s količinami za dobo 5 let, ob upoštevanju podatkov naročnika o predvidenih OP posegih v tem obdobju.)
V kolikor bi ponudnik zajel v predračunu premajhne količine in/ali ne vseh potrebnih kompatibilnih materialov, bo moral za predvidene količine operacij naročniku manjkajoče količine materialov zagotoviti brezplačno!
	Postavka: Sklop 1: Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije - vzdrževanje



1. VZDRŽEVANJE V ČASU GARANCIJSKE DOBE
Izbrani izvajalec bo moral v času trajanja garancijske dobe zagotavljati tako preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, ki je predmet tega naročila, na lastne stroške (brezplačno).
Pri tem bo moral zagotavljati: 
			· servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS
· odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila in maksimalno 48 ur po prejemu pisnega obvestila za dobavo rezervnih delov in odpravo napake izjemoma več po vsakokratnem dogovoru z naročnikom (čas odprave napake je lahko tudi daljši v kolikor ponudnik zagotavlja brezplačno uporabo nadomestne, funkcionalno enakovredne aparature za čas popravila).









2. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE PO IZTEKU GARANCIJSKE DOBE
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o vzdrževanju predmetne opreme za obdobje 5 let po izteku garancijske dobe. Ta pogodba bo začela veljati po preteku garancijskega roka.
Izbrani izvajalec bo moral v času po izteku garancijske dobe zagotavljati preventivno vzdrževanje opreme za kupljeno strojno in programsko opremo, na stroške naročnika.
Pri tem bo moral zagotavljati:
			· servisiranje dobavljenega blaga (servis in originalne rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS









Cena – mesečni pavšal za redno preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca, za obdobje 5-let za predmet javnega naročila mora zajemati stroške za vsa potrebna dela, predpisana od proizvajalca ponujene opreme, kot npr: pregled sistema, čiščenje in vsa ostala potrebna dela ter menjavo predpisanih delov, za nemoteno delovanje ponujene opreme v skladu z navodili proizvajalca opreme.
Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije predložiti specifikacijo del preventivnega vzdrževanja in navesti število potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta oz. vseh 5 letih ter specificirati rezervne dele, za katere proizvajalec predpisuje menjavo v okviru preventivnih servisov (ki so predpisani s strani proizvajalca opreme).
Izvajanje storitev preventivnega vzdrževanja obsega redne preventivne servise aparatov/naprav, in sicer po specifikaciji proizvajalca. Cena rednih preventivnih servisov (kpl storitev za posamezno aparaturo) mora zajemati vse stroške (potrošni material, delo, potni stroški,…), ne vključujejo pa stroškov rezervnih delov ob morebitno ugotovljenih okvarah v času preventivnega servisnega pregleda, ki se obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških – po predhodni odobritvi naročnika. Obračun le-teh se izvede na podlagi s strani naročnika podpisanega poročila o opravljenih storitvah.
Redni preventivni servis obsega:
		· pregled dejanskega stanja,
· zamenjava predpisanih delov,
· preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu,
· izdaja pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi,
· ostala dela po specifikaciji proizvajalca.






Izvajalec (izbrani ponudnik) bo moral za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan rednih vzdrževalnih del in ga dostaviti naročniku v potrditev.
Naročnik bo plačeval storitve rednih preventivnih pregledov na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih, v roku 60 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah.
Naročnik dopušča, da se preventivni pregled izvaja tudi v okviru izrednega vzdrževalnega posega.
3. IZREDNO VZDRŽEVANJE – ODPRAVA NAPAK, OKVAR PO IZTEKU GARANCIJSKEGA ROKA
Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS.
Izredno vzdrževanje zajema zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega servisnega materiala  za predmet javnega naročila ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja.
Količine za servisno in potovalno uro ter kilometrino (na predračunu) so zgolj informativne, da naročnik pridobi cene na enoto mere.
Ponudnik mora ponudbi priložiti cenik originalnih rezervnih delov za dobavljeno opremo za vse dele, katerih sedanja vrednost presega 200,00 EUR brez DDV /kos.
Izredno vzdrževanje se izvaja na klic pooblaščene osebe naročnika ali ob zaznavi okvare izvajalca preko servisne podpore z oddaljene lokacije - v tem primeru mora ponudnik (izvajalec servisa)  telefonsko obvestiti pooblaščeno osebo naročnika o okvari ter ji nuditi telefonsko pomoč za hitro odpravo manjših napak v delovanju brez potrebnega prihoda serviserja, za večje okvare pa nato v času odprave napake zagotoviti vzpostavitev aparature v fazo brezhinega delovanja.
Pri izvajanju odprave napak mora zagotavljati:  
			· servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS
· odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila in maksimalno 48 ur po prejemu pisnega obvestila za dobavo rezervnih delov in odpravo napake izjemoma več po vsakokratnem dogovoru z naročnikom (čas odprave napake je lahko tudi daljši v kolikor ponudnik zagotavlja brezplačno uporabo nadomestne, funkcionalno enakovredne aparature za čas popravila).









Po končanem izvajanju popravila mora izvajalec podati pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.
Izredno vzdrževanje se obračunava po dejansko nastalih stroških (porabljeni material, delo, potni stroški). Obračun se izvede na podlagi servisnega naloga – poročila o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih, podpisanega s strani naročnika, ki vsebuje podatke o zamenjanih rezervnih delih, porabljenem materialu, številu ur dela serviserja, potovalnih stroških.
Izvajalec mora servisno dokumentacijo (servisne naloge, poročila in pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave) vsakokrat dostaviti naročniku v dveh izvodih (podpisan original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba naročnika na oddelku, kjer se oprema, ki je predmet vzdrževanja nahaja, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb naročnika.
Naročnik bo storitve izrednega vzdrževanja plačal po dejansko nastalih stroških (osnova bo cenik originalnih rezervnih delov), na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil (servisnih nalogov) o opravljenih storitvah in zamenjanih delih, v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah potrjenih s strani naročnika).
Izvajalec mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati garancijo najmanj 12 mesecev.
	Garancijska doba



min 12 mesecev.



	Sklop 2: Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije



		Postavka: Sklop 2: Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije - oprema




2.1. Stolp za potrebe  travmatologije

Vsa oprema mora biti nova, nerabljena. Oprema mora imeti vključen DICOM standard oz. mora biti DICOM povezljiva (stroški priklopa na PACS RIS sistem naročnika morajo biti vključeni v ceno opreme).

Oprema mora vsebovati DICOM standard, ki vsebuje Work listo in DICOM store ter možnost shranjevanja video posnetkov na USB ključek.


1.) 4K centralna konzola - centralna enota 4K video sistema/kamere z sistemom za upravljanje slike in video posnetkov in vključenim tablet  za kontrolo enote
1. 4K CENTRALNA KONZOLA VIDEO SISTEMA  Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE IN SISTEMOM ZA UPRAVLJANJE S KAMERO IN OBDELAVO SLIKE IN VIDEO ZAPISA (naročnik bo kot ustrezno štel tudi napravo, ki ima namesto tableta za kontrolo enote Touch Screen, ki omogoča enostavno in uporabniku prijazno upravljanje.) 
2. Vgrajen pomnilnik minimalno 128GB, resolucija shranjenih slik: minimalno 3840 x  2160 pixlov
3. Format shranjenih slik: JPG minimalne resolucije 3840 x  2160
4. Format shranjenih video posnetkov: minimalno 1080p, MP4
5. Izvoz podatkov (slike/videa): USB, mrežni direktorij, iPad, PACS via DICOM, e-mail, avtomatski ali izvoz v skladu z zahtevo
6. Pred-nastavljen program za video zapis, slika v sliki, avtomatski izvoz podatkov o operaciji v PDF format
7. Nadzor vseh funkcij kamere preko direktno povezanega vsaj  10.1" tabličnega računalnika 
8. LED IZVOR SVETLOBE minimalno 1800 Lumna, 5500-8500 K, življenjska doba: 30.000 ur, avtomatsko prilagajanje jakosti svetlobe. Izvor integriran v centralni enoti
9. Jakost svetlobe primerljiva s Xenon svetlobo od 300W
10. Turret enota za priključek vsaj 4-ih tipov svetlobnih kablov (Arthex/Wolf/Storz/Olympus). Naročnik  dopušča ponudbo skupaj s potrebnimi adapterji za navedene svetlobne kable (Olympus, Storz, Artrex in Wolf))
11. SISTEM ZA UPRAVLJANJE SLIKE IN VIDEO ZAPISA
12. Video Live streaming; zaščiten z geslom (izdelan na osnovi  IP naslova, mogoč je pristop preko spletnega brskalnika)
13. Gledanje z oddaljenih lokacij s pomočjo Web preglednika, prenos slike "v živo", dvostranska komunikacija video in audio v eni smeri, pisna sporočila na endoskopski monitor v drugi smeri
14. Nastavitev postavk specifično za vsakega uporabnika/kirurga
15. "Video izhod minimalno:2x DVI (HD 1080p), 4x 3G-SDI (HD 1080p) 2x Display Port (4K), Video vhod: 1xDVI (HD 1080p)"
16. DICOM povezava: shranjevanje podatkov, DICOM Worklist povezan preko ethernet kabela ali brez-žične mreže (WiFi)
17. USB priključki: minimalno 6x 
18. Audio vhod za mikrofon: mini stereo priključek
19. "Prikaz vseh parametrov/nastavitev priključenih aparatov na endoskopskem monitorju:
pred začetkom operacije: 
· funkcije glave kamere, ime operaterja, pacienta in procedure, statusi ostalih nastavitev povezanih na stolp, indikacija za white balance
med operacijo: 
· trenutni prikaz slike, število slik/fotografij napravljenih tekom procedure, indikator snemanja videa, ""heads-up"" display za Arthrex nastavitve za trenutne parametre postavljene za posamično nastavitev komponent (npr. pumpo, shaver konzolo)"

20. Update softver-ja konzole je mogoč preko USB-ja
21. Set kablov za povezovanje z ostalimi aparati (črpalka, RF, shaver) za prikaz parametrov nastavitev posameznega aparata na endoskopskom monitorju

2.) 4K Glava kamere
1. 3 Chip-na glava kamere zadnje generacije 4K resolucije (naročnik bo štel kot ustrezno tudi 4K glavo kamere z 4K Exmor R® CMOS Sensor čipom, ki omogoča zelo ostro sliko brez šuma in brez t.i. delay of picture (4K high-speed transmission) in avtomatični fokus s pritiskom na gumb integriran na glavi kamere)
2. Ločljivost: 3840 x 2160 pixlov
3. Progresivno skeniranje. 10 bitna tehnologija s prikazom več kot  1.000.000.000 barv
4. Zoom digitalni: 1.5X, možnost nastavitev funkcije na kameri  (vsaj 5 funkcij)
5. Glava kamere v celoti primerna za avtoklav in plazma sterilizacijo. 7 let garancije na avtoklaviranje, 2kos

3.) 4K Monitor medicinski
1. 32", panelni tip: TFT LCD / LED osvetljevanje od zadaj 
2. 10 bitna tehnologija s prikazom več kot  1.000.000.000 barv
3. LCD dejanska ločljivost: 4K (3840 x  2160), razmerje 16:9
4. Možnost prikaza slike v sliki, slike poleg slike
5. "Video vhodi:  DP 1.2, DVI-HD, optični DVI, 3G-SDI-HD, Video izhodi: 3G-SDI"
Naročnik bo štel kot ustrezen tudi 31" 4K monitor z. t.i. OptiContrast panelom, ki omogoča čisto, visoko-kontrastno sliko s kontroliranjem relfekcije in minimiziranjem izgube svetlobe, ločljivostjo 4096 x 2160, razmerje 17:9, z naslednjimi video-izhodi: DVI-D, SDI ter DC5 V/12V output ter video-vhodi: HDMI, DVI-D ter SDI, ki vsi omogočajo prenos tako 4K in Full HD slike.

4.) Voziček
1. Z izolacijskim transformatorjem 2000 VA z ozemlitvijo
2. Minimalno 5 odlagalnih polic širine 500 mm
3. Ena polica z izvlačenjem z ročko
4. Vgrajen predal
5. Nosilec glave kamere in vodnika za navijanje kabla
6. Nosilec pedala za pumpo/shaver konzolo/koagulator
7. Vgrajenih 10 napetostnih kablov za naprave z iznačevanjem napetosti
8. Napetostni kabel za naprave z iznačevanjem - dolžine 5m
9. Antistatična kolesa z vgrajeno zaščito za kable, premera 125mm
10. Nosilnost 180kg, od tega posamična polica 50kg
11. Nosilnost izvlečne police maksimalno 20kg

5.) Premična roka za monitor,  za montažo na voziček
1. S sklepom za 32"monitor
2. Montaža na vrhu vozička, namestitev na sredini

6.) Premična roka za tablični računalnik/tablet,  za montažo na voziček (V kolikor ponudnik ponuja opremo, ki za kontrolo enote potrebuje touch screen (kot ga dopušča naročnik glede na odgovor naročnika pod tč. 1) in ne tableta, ponudnik v okviru opreme ne rabi ponuditi roke za računalnik/tablet.)

7.) Artroskopski naprava za sukcijo in resekcijo mekih tkiv in kosti (konzola za brivnik)
1. Mikroprocesorsko kontrolirana, dva popolnoma funkcionalno neodvisna kanala
2. vsaj 8000 obratov v minuti
3. Možnost povezave medicinske žage oz vrtalke (naročnik bo štel za ustrezno tudi napravo, ki nima možnosti povezave žage oz. vrtalke)
4. 3 različni načini oscilacije: učinkovit, agresivni in standardni
5. Ekran - upravljenje na dotik
6. Izpis/prikaz parametrov delovanja sistema na glavnem monitorju

Naročnik bo štel za ustrezno tudi napravo (Dvokanalno artroskopski črpalko), ki vsebuje možnost priključitve ročnika brivnika, kjer sta združeni opciji, ki jih naročnik sicer zahteva kot ločeni enoti. 

8.) Pogonska enota za brivnik s sukcijo in za resekcijo mehkih tkiv in kosti, upravljanjez roko ali z nogo s pomočjo stopalke 	2 kos

9.) Stopalka za upravljanje pogonske enote za brivnik

10.) Dvokanalna artroskopska črpalka
1. Dovod (irrigation) in odvod (suction) tekočine ali samo dovod (irrigation)
2. Razpon  tlaka: 0 - 120 mmHg
3. Razpon pretoka: do 1500 ml/min
4. Možnost odčitavanja dejanskega tlaka in višine pretoka
5. Možnost odčitavanja predvidene porabe tekočine (naročnik bo štel kot ustrezno tudi napravo, ki ne vsebuje opcije Možnost odčitavanja predvidene porabe tekočine) 
6. Upravljanje preko barvnega ekrana, občutljivega na dotik (touch screen)
7. Namestitev in shranjevanje vseh nastavitev za določenega uporabnika/operaterja (tlak, pretok, odvod preko shaver-ja)
8. Dodatne funkcije: dodatno povečanje tlaka pri vključitvi shaver-a, izpiranje, povečano izpiranje
9. Možnost upravljanja preko daljinskega ročnega ali nožnega upravljalca
10. Preprost meni z ikonami; koleno, rama, kolk in gleženj

Naročnik bo štel za ustrezno tudi napravo (Dvokanalno artroskopski črpalko), ki vsebuje možnost priključitve ročnika brivnika, kjer sta združeni opciji, ki jih naročnik sicer zahteva kot ločeni enoti. 


11.) Stopalka za upravljanje sistema dvokanalne artroskopske črpalke

12.) Bipolarni elektrokirurški generator
1. Intuitivni zaslon občutljiv na dotik
2. Funkcija avtomatske prilagoditve izhodne moči glede na karakteristiko tkiva
3. Funkcija avtomatskega zaznavanje kovine, ki izključi elektrodo kadar pride v neposredno bližino instrumenta/optike
4. Upravljanje elektrode s stopalko ali gumbi na sondi ali preko zaslona
5. Parametri se prikazujejo na (medicinskem) endoskopskem monitorju
6. Frekvenca delovanja 100kHz
7. Sonde/elektrode se lahko menjajo med OP proceduro
8. Nadzor ablacije, koagulacije, možnost nastavitve z gumbi na sondi
9. Senzor oddaljenosti od kovine

13.) Stopalka za upravljanje bipolarnega generatorja - ločen del stopalke za ablacijo in ločen del za koagulacijo ter stikalo/tipka za spreminjanje moči ablacije

14.) 4K artroskop 30°,  premera 4 mm in dolžine 152.5 mm
1. Posebno dizajniran za prenos slike 4K kvalitete,	3 kos
Naročnik bo štel kot ustrezen tudi artroskop dolžine 158.8 mm, ki pa mora biti kompatibilen z dolžino tulca in konusnega obturatorja.

15.) Tulec za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 30°,  premera 4 mm in dolžine 152.5 mm,	3 kos
Naročnik bo štel kot ustrezen tudi tulec dolžine 138.5 mm - tulec mora biti kompatibilen z dolžino ponujenega artroskopa in konusnega obturatorja.

16.) Konusni obturator z držalom, kompatibilen s tulcem za  4K artroskop 30°,  premera 4 mm in dolžine 152.5 mm  	3 kos
Naročnik bo štel kot ustrezen tudi konusni obturator dolžine 138.5 mm - obturator mora biti kompatibilen z dolžino ponujenega artroskopa in tulca.

17.) Svetlobni kabel
1. 2,7-3,0 metra dolžine, 4,25-5,0 mm premera
2. prosojne barve, ki prepušča svetlobo (prosojni kabel) 	3 kos


2.2. Stolp za potrebe ortopedije in plastike
Oprema je lahko nova, lahko pa je tudi rabljena – tovarniško obnovljena z garancijo proizvajalca, vendar ne starejša od 1 leta.

Oprema mora imeti vključen DICOM standard oz. mora biti DICOM povezljiva (stroški priklopa na PACS RIS sistem naročnika morajo biti vključeni v ceno opreme).

Oprema mora vsebovati DICOM standard, ki vsebuje Work listo in DICOM store ter možnost shranjevanja video posnetkov na USB ključek.


1.) 4K centralna konzola - centralna enota 4K video sistema/kamere z sistemom za upravljanje slike in video posnetkov in vključenim tablet  za kontrolo enote
1. 4K CENTRALNA KONZOLA VIDEO SISTEMA  Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE IN SISTEMOM ZA UPRAVLJANJE S KAMERO IN OBDELAVO SLIKE IN VIDEO ZAPISA (naročnik bo kot ustrezno štel tudi napravo, ki ima namesto tableta za kontrolo enote Touch Screen, ki omogoča enostavno in uporabniku prijazno upravljanje.)
2. Vgrajen pomnilnik minimalno 128GB, resolucija shranjenih slik: minimalno 3840 x  2160 pixlov
3. Format shranjenih slik: JPG minimalne resolucije 3840 x  2160
4. Format shranjenih video posnetkov: minimalno 1080p, MP4
5. Izvoz podatkov (slike/videa): USB, mrežni direktorij, iPad, PACS via DICOM, e-mail, avtomatski ali izvoz v skladu z zahtevo
6. Pred-nastavljen program za video zapis, slika v sliki, avtomatski izvoz podatkov o operaciji v PDF format
7. Nadzor vseh funkcij kamere preko direktno povezanega vsaj  10.1" tabličnega računalnika 
8. LED IZVOR SVETLOBE minimalno 1800 Lumna, 5500-8500 K, življenjska doba: 30.000 ur, avtomatsko prilagajanje jakosti svetlobe. Izvor integriran v centralni enoti
9. Jakost svetlobe primerljiva s Xenon svetlobo od 300W
10. Turret enota za priključek vsaj 4-ih tipov svetlobnih kablov (Arthex/Wolf/Storz/Olympus) Naročnik  dopušča ponudbo skupaj s potrebnimi adapterji za navedene svetlobne kable (Olympus, Storz, Artrex in Wolf)
11. SISTEM ZA UPRAVLJANJE SLIKE IN VIDEO ZAPISA
12. Video Live streaming; zaščiten z geslom (izdelan na osnovi  IP naslova, mogoč je pristop preko spletnega brskalnika)
13. Gledanje z oddaljenih lokacij s pomočjo Web preglednika, prenos slike "v živo", dvostranska komunikacija video in audio v eni smeri, pisna sporočila na endoskopski monitor v drugi smeri
14. Nastavitev postavk specifično za vsakega uporabnika/kirurga
15. "Video izhod minimalno:2x DVI (HD 1080p), 4x 3G-SDI (HD 1080p) 2x Display Port (4K), Video vhod: 1xDVI (HD 1080p)"
16. DICOM povezava: shranjevanje podatkov, DICOM Worklist povezan preko ethernet kabela ali brez-žične mreže (WiFi)
17. USB priključki: minimalno 6x 
18. Audio vhod za mikrofon: mini stereo priključek
19. "Prikaz vseh parametrov/nastavitev priključenih aparatov na endoskopskem monitorju:
20. pred začetkom operacije: 
21. funkcije glave kamere, ime operaterja, pacienta in procedure, statusi ostalih nastavitev povezanih na stolp, indikacija za white balance
22. med operacijo: 
23. trenutni prikaz slike, število slik/fotografij napravljenih tekom procedure, indikator snemanja videa, ""heads-up"" display za Arthrex nastavitve za trenutne parametre postavljene za posamično nastavitev komponent (npr. pumpo, shaver konzolo)"

24. Update softver-ja konzole je mogoč preko USB-ja
25. Set kablov za povezovanje z ostalimi aparati (črpalka, RF, shaver) za prikaz parametrov nastavitev posameznega aparata na endoskopskom monitorju

2.) 4K Glava kamere
1. 3 Chip-na glava kamere zadnje generacije 4K resolucije  (naročnik bo štel kot ustrezno tudi 4K glavo kamere s 4K Exmor R® CMOS Sensor čipom, ki omogoča zelo ostro sliko brez šuma in brez t.i. delay of picture (4K high-speed transmission) in avtomatični fokus s pritiskom na gumb integriran na glavi kamere)
2. Ločljivost: 3840 x 2160 pixlov
3. Progresivno skeniranje. 10 bitna tehnologija s prikazom več kot  1.000.000.000 barv
4. Zoom digitalni: 1.5X, možnost nastavitev funkcije na kameri  (vsaj 5 funkcij)
5. Glava kamere v celoti primerna za avtoklav in plazma sterilizacijo. 7 let garancije na avtoklaviranje 	2 kos

3.) 4K Monitor medicinski
1. 32", panelni tip: TFT LCD / LED osvetljevanje od zadaj
2. 10 bitna tehnologija s prikazom več kot  1.000.000.000 barv
3. LCD dejanska ločljivost: 4K (3840 x  2160), razmerje 16:9
4. Možnost prikaza slike v sliki, slike poleg slike
5. "Video vhodi:  DP 1.2, DVI-HD, optični DVI, 3G-SDI-HD, Video izhodi: 3G-SDI"
Naročnik bo štel kot ustrezen tudi 31" 4K monitor z. t.i. OptiContrast panelom, ki omogoča čisto, visoko-kontrastno sliko s kontroliranjem relfekcije in minimiziranjem izgube svetlobe, ločljivostjo 4096 x 2160, razmerje 17:9, z naslednjimi video-izhodi: DVI-D, SDI ter DC5 V/12V output ter video-vhodi: HDMI, DVI-D ter SDI, ki vsi omogočajo prenos tako 4K in Full HD slike.

4.) Voziček
1. Z izolacijskim transformatorjem 2000 VA z ozemlitvijo
2. Minimalno 5 odlagalnih polic širine 500 mm
3. Ena polica z izvlačenjem z ročko
4. Vgrajen predal
5. Nosilec glave kamere in vodnika za navijanje kabla
6. Nosilec pedala za pumpo/shaver konzolo/koagulator
7. Vgrajenih 10 napetostnih kablov za naprave z iznačevanjem napetosti
8. Napetostni kabel za naprave z iznačevanjem - dolžine 5m
9. Antistatična kolesa z vgrajeno zaščito za kable, premera 125mm
10. Nosilnost 180kg, od tega posamična polica 50kg
11. Nosilnost izvlečne police maksimalno 20kg

5.) Premična roka za monitor,  za montažo na voziček
1. S sklepom za 32"monitor
2. Montaža na vrhu vozička, namestitev na sredini

6.) Premična roka za tablični računalnik/tablet,  za montažo na voziček (V kolikor ponudnik ponuja opremo, ki za kontrolo enote potrebuje touch screen (kot ga dopušča naročnik glede na odgovor naročnika pod tč. 1) in ne tableta, ponudnik v okviru opreme ne rabi ponuditi roke za računalnik/tablet.)

7.) Artroskopski naprava za sukcijo in resekcijo mekih tkiv in kosti (konzola za brivnik)
1. Mikroprocesorsko kontrolirana, dva popolnoma funkcionalno neodvisna kanala
2. vsaj 8000 obratov v minuti
3. Možnost povezave medicinske žage oz vrtalke (naročnik bo štel za ustrezno tudi napravo, ki nima možnosti povezave žage oz. vrtalke)
4. 3 različni načini oscilacije: učinkovit, agresivni in standardni
5. Ekran - upravljenje na dotik
6. Izpis/prikaz parametrov delovanja sistema na glavnem monitorju

Naročnik bo štel za ustrezno tudi napravo (Dvokanalno artroskopski črpalko), ki vsebuje možnost priključitve ročnika brivnika, kjer sta združeni opciji, ki jih naročnik sicer zahteva kot ločeni enoti. 


8.) Pogonska enota za brivnik s sukcijo in za resekcijo mehkih tkiv in kosti, upravljanjez roko ali z nogo s pomočjo stopalke 	2 kos

9.) Stopalka za upravljanje pogonske enote za brivnik

10.) Dvokanalna artroskopska črpalka
1. Dovod (irrigation) in odvod (suction) tekočine ali samo dovod (irrigation)
2. Razpon  tlaka: 0 - 120 mmHg
3. Razpon pretoka: do 1500 ml/min
4. Možnost odčitavanja dejanskega tlaka in višine pretoka
5. Možnost odčitavanja predvidene porabe tekočine (naročnik bo štel kot ustrezno tudi napravo, ki ne vsebuje opcije Možnost odčitavanja predvidene porabe tekočine) 
6. Upravljanje preko barvnega ekrana, občutljivega na dotik (touch screen)
7. Namestitev in shranjevanje vseh nastavitev za določenega uporabnika/operaterja (tlak, pretok, odvod preko shaver-ja)
8. Dodatne funkcije: dodatno povečanje tlaka pri vključitvi shaver-a, izpiranje, povečano izpiranje
9. Možnost upravljanja preko daljinskega ročnega ali nožnega upravljalca
10. Preprost meni z ikonami; koleno, rama, kolk in gleženj
Naročnik bo štel za ustrezno tudi napravo (Dvokanalno artroskopski črpalko), ki vsebuje možnost priključitve ročnika brivnika, kjer sta združeni opciji, ki jih naročnik sicer zahteva kot ločeni enoti.

11.) Stopalka za upravljanje sistema dvokanalne artroskopske črpalke

Besedilo, ki se črta (to ni več predmet naročila sklopa 2):
12.) Bipolarni elektrokirurški generator
1. Intuitivni zaslon občutljiv na dotik
2. Funkcija avtomatske prilagoditve izhodne moči glede na karakteristiko tkiva
3. Funkcija avtomatskega zaznavanje kovine, ki izključi elektrodo kadar pride v neposredno bližino instrumenta/optike
4. Upravljanje elektrode s stopalko ali gumbi na sondi ali preko zaslona
5. Parametri se prikazujejo na (medicinskem) endoskopskem monitorju
6. Frekvenca delovanja 100kHz
7. Sonde/elektrode se lahko menjajo med OP proceduro
8. Nadzor ablacije, koagulacije, možnost nastavitve z gumbi na sondi
9. Senzor oddaljenosti od kovine

13.) Stopalka za upravljanje bipolarnega generatorja - ločen del stopalke za ablacijo in ločen del za koagulacijo ter stikalo/tipka za spreminjanje moči ablacije


	Postavka: Sklop 2: Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije - potrošni material



Naročnik predvideva, da se bodo v 1 letnem oz. 5 letnem obdobju na stolpu izvajali naslednji posegi v okvirnih številkah:
Na 2.1 Stolpu za potrebe  travmatologije se bodo opravljale artroskopske operacije na kolenu in ramenu, in sicer

•    artroskopije kolena  250/ leto   oz.   1250 v 5 letih
•    rekonstrukcije kolena 150/leto   oz.   750 v 5 letih
•    artroskopske operacije rame ( stabilizacija, rekonstrukcija RM, akutne AC sindezmolize ) 50/leto   oz.  250  v 5 letih

Na 2.2. Stolpu za potrebe  ortopedije in plastike se bodo izvajale artroskopske ortopedske in plastične operacije, in sicer:

•    artroskopija kolena 190/leto   oz.   950 v 5 letih
•    rekonstrukcija na kolenu 35/leto   oz.  175  v 5 letih
•    artroskopija zapestja  90/ leto   oz.   450 v 5 letih
Ponudnik na lastnem predračunu predvidi vse potrebne vrste in količine potrebnega kompatibilnega potrošnega materiala za dobo 5 let (ves potreben kompatibilni potrošni material - gre za ekskluzivni material, kjer je zahtevana nujna kompatibilnost s ponujeno opremo, torej materiale istega proizvajalca, kjer proizvajalec ne dopušča uporabe materialov drugih proizvajalcev na trgu za uporabo s ponujeno opremo (npr. zaradi nevarnosti poškodbe opreme ali nevarnosti za pacienta,...). Ponudnik naj ponudi vse vrste takšnih "nujno kompatibilnih" materialov skupaj s količinami za dobo 5 let, ob upoštevanju podatkov naročnika o predvidenih OP posegih v tem obdobju.)
V kolikor bi ponudnik zajel v predračunu premajhne količine in/ali ne vseh potrebnih kompatibilnih materialov, bo moral za predvidene količine operacij naročniku manjkajoče količine materialov zagotoviti brezplačno!

	Postavka: Sklop 2: Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije - vzdrževanje opreme



1. VZDRŽEVANJE V ČASU GARANCIJSKE DOBE
Izbrani izvajalec bo moral v času trajanja garancijske dobe zagotavljati tako preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, ki je predmet tega naročila, na lastne stroške (brezplačno).
Pri tem bo moral zagotavljati: 
			· servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS
· odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila in maksimalno 48 ur po prejemu pisnega obvestila za dobavo rezervnih delov in odpravo napake izjemoma več po vsakokratnem dogovoru z naročnikom (čas odprave napake je lahko tudi daljši v kolikor ponudnik zagotavlja brezplačno uporabo nadomestne, funkcionalno enakovredne aparature za čas popravila).









2. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE PO IZTEKU GARANCIJSKE DOBE
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o vzdrževanju predmetne opreme za obdobje 5 let po izteku garancijske dobe. Ta pogodba bo začela veljati po preteku garancijskega roka.
Izbrani izvajalec bo moral v času po izteku garancijske dobe zagotavljati preventivno vzdrževanje opreme za kupljeno strojno in programsko opremo, na stroške naročnika.
Pri tem bo moral zagotavljati:
			· servisiranje dobavljenega blaga (servis in originalne rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS









Cena – mesečni pavšal za redno preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca, za obdobje 5-let za predmet javnega naročila mora zajemati stroške za vsa potrebna dela, predpisana od proizvajalca ponujene opreme, kot npr: pregled sistema, čiščenje in vsa ostala potrebna dela ter menjavo predpisanih delov, za nemoteno delovanje ponujene opreme v skladu z navodili proizvajalca opreme.
Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije predložiti specifikacijo del preventivnega vzdrževanja in navesti število potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta oz. vseh 5 letih ter specificirati rezervne dele, za katere proizvajalec predpisuje menjavo v okviru preventivnih servisov (ki so predpisani s strani proizvajalca opreme).
Izvajanje storitev preventivnega vzdrževanja obsega redne preventivne servise aparatov/naprav, in sicer po specifikaciji proizvajalca. Cena rednih preventivnih servisov (kpl storitev za posamezno aparaturo) mora zajemati vse stroške (potrošni material, delo, potni stroški,…), ne vključujejo pa stroškov rezervnih delov ob morebitno ugotovljenih okvarah v času preventivnega servisnega pregleda, ki se obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških – po predhodni odobritvi naročnika. Obračun le-teh se izvede na podlagi s strani naročnika podpisanega poročila o opravljenih storitvah.
Redni preventivni servis obsega:
		· pregled dejanskega stanja,
· zamenjava predpisanih delov,
· preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu,
· izdaja pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi,
· ostala dela po specifikaciji proizvajalca.






Izvajalec (izbrani ponudnik) bo moral za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan rednih vzdrževalnih del in ga dostaviti naročniku v potrditev.
Naročnik bo plačeval storitve rednih preventivnih pregledov na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih, v roku 60 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah.
Naročnik dopušča, da se preventivni pregled izvaja tudi v okviru izrednega vzdrževalnega posega.
3. IZREDNO VZDRŽEVANJE – ODPRAVA NAPAK, OKVAR PO IZTEKU GARANCIJSKEGA ROKA
Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS.
Izredno vzdrževanje zajema zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega servisnega materiala  za predmet javnega naročila ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja.
Količine za servisno in potovalno uro ter kilometrino (na predračunu) so zgolj informativne, da naročnik pridobi cene na enoto mere.
Ponudnik mora ponudbi priložiti cenik originalnih rezervnih delov za dobavljeno opremo za vse dele, katerih sedanja vrednost presega 200,00 EUR brez DDV /kos.
Izredno vzdrževanje se izvaja na klic pooblaščene osebe naročnika ali ob zaznavi okvare izvajalca preko servisne podpore z oddaljene lokacije - v tem primeru mora ponudnik (izvajalec servisa)  telefonsko obvestiti pooblaščeno osebo naročnika o okvari ter ji nuditi telefonsko pomoč za hitro odpravo manjših napak v delovanju brez potrebnega prihoda serviserja, za večje okvare pa nato v času odprave napake zagotoviti vzpostavitev aparature v fazo brezhinega delovanja.
Pri izvajanju odprave napak mora zagotavljati:  
			· servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS
· odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila in maksimalno 48 ur po prejemu pisnega obvestila za dobavo rezervnih delov in odpravo napake izjemoma več po vsakokratnem dogovoru z naročnikom (čas odprave napake je lahko tudi daljši v kolikor ponudnik zagotavlja brezplačno uporabo nadomestne, funkcionalno enakovredne aparature za čas popravila).









Po končanem izvajanju popravila mora izvajalec podati pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.
Izredno vzdrževanje se obračunava po dejansko nastalih stroških (porabljeni material, delo, potni stroški). Obračun se izvede na podlagi servisnega naloga – poročila o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih, podpisanega s strani naročnika, ki vsebuje podatke o zamenjanih rezervnih delih, porabljenem materialu, številu ur dela serviserja, potovalnih stroških.
Izvajalec mora servisno dokumentacijo (servisne naloge, poročila in pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave) vsakokrat dostaviti naročniku v dveh izvodih (podpisan original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba naročnika na oddelku, kjer se oprema, ki je predmet vzdrževanja nahaja, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb naročnika.
Naročnik bo storitve izrednega vzdrževanja plačal po dejansko nastalih stroških (osnova bo cenik originalnih rezervnih delov), na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil (servisnih nalogov) o opravljenih storitvah in zamenjanih delih, v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah potrjenih s strani naročnika).
Izvajalec mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagota vljati garancijo najmanj 12 mesecev.
	Garancijska doba



za opremo: min. 12 mesecev
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