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Povabilo k oddaji ponudbe 
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM:
	· oprema (strežniki, diskjovno polje, stikala, programska oprema)
· storitve implementacije ponujene opreme oz. nadgradnje


Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. 
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
	Stadij postopka
	Datumi

	Rok za postavitev vprašanj
	do 20.10.2021 do 09:00

	Rok za predložitev ponudb
	do 05.11.2021 do 09:00

	Odpiranje ponudb
	[bookmark: _GoBack]05.11.2021 ob 12:00



KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: Barbara  SLAK TURK
E-poštni naslov: barbara.turk-slak@sb-nm.si
Telefonska št: 07 39 16 163
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
	· elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si


Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
Spletna aplikacija e-Oddaja
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA
Način postavljanja zahtev za pojasnila:
	· Portal javnih naročil


Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.


Datum: 29.09.2021
Kraj: Novo mesto


	Vodja oddelka za investicije, nabavo in tehnično vzdrževanje:

Stanislava Majerle, mag.ekon. in poslov. ved
	Vodja oddelka za investicije, nabavo in tehnično vzdrževanje:

doc. dr. Milena Kramar Zupan
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Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

	1. Splošna navodila


Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. 
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.
V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.
	2. Navodilo za oddajo elektronske ponudbe


Ponudnik dodatne informaciije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje:  http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike
1. Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi;
2. Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega obrazca št. 1 Ponudba in predračuna OBR-8a, kjer so razvidne cene posameznih postavk (skupaj 1 pdf)
3. Ponudnik v razdelek ESPD naloži scan ali xml ESPD obrazca ponudnika 
4. Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži  vse ostale dele ponudbe, in sicer scan celotne ponudbene dokumentacije, vključno z vzorcem pogodbe in vsemi prilogami;
5. Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolne in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev. ESPD obrazce  za partnerje in/ali vse podizvajalce. Obrazce vseh sodelujočih ponudnik naloži kot scan izpisanega dokumenta, ročno podpisanega s strani zakonitega zastopnika posameznega sodelujočega partnerja/podizvajalca/subjekta.
	3. Navodilo za izpolnitev predračuna OBR-8a (xls dat)


Ponudnik mora oddati naročilo v celoti, za vse razpisane vrste blaga/storitev, v nasprotnem primeru se ponudba izloči - sklop in podsklop je zaprt - naročilo se oddaja kot celota!
Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ZAPRT«. 
IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBR-8a:
Ponudnik mora  Predračun - Seznama razpisanega blaga/storitev (OBR – 8a), ki se nahaja v samostojni excelovi datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga/storitev (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni (scan) obliki v razdelku Predračun (poleg ponudbe obrazec 1 v 1 pdf dokumentu!) in obvezno tudi v elektronski obliki (format .xls) v razdelek Druge priloge.
Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga/storitev« (exelova datoteka)  pri vrstah blaga/storitev, ki jih ponuja (v odklenjena polja, obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
• veljavna cena brez DDV/EM
• popust (stopnja popusta)
• stopnjo DDV
• proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
• ponudnikov naziv blaga /storitve
• kataloško številko ponujenega blaga /storitve (če jo ta ima)
Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke Predračuna -  Seznama razpisanega blaga ali storitev (Obr-8a) zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov! 
	4. Zakoni in predpisi


Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:
	· Zakon o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
· Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)
· Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US)
· Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20)
· Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
· Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter
· vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.


Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.
Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije predložiti na za to predpisanem obrazcu podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.
	5. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika


Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku. 
Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.
Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.
	6. Skupna ponudba


Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:
	· imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
· pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
· obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
· izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
· izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
· navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.


Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. 
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi. 
	7. ESPD


ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.
V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

	8. Ponudba s podizvajalci


Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
V primeru javnega naročila blaga (v predmetnem JN prevladuje blago, zato se postopek vodi kot nakup blaga!) ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.
	9. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila


Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.
	10. Zmanjšanje obsega naročila


Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
	11. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb


Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. 
Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
	· svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
· tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
· tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.


Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila. 
	12. Obvestilo o oddaji naročila


Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 
Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.
Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 
	13. Zaupnost ponudbene dokumentacije


Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat.št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.
	14. Način predložitve dokumentov v ponudbi


Zaželeno je:
	· da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
· da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
· da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.


Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt
	15. Veljavnost ponudbe


Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.
Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.
	16. Pravno varstvo


Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. 
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.
Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: 
https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html
Od 1. 1. 2021 se zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si. 
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
	17. Sklenitev pogodbe


Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.
Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.
Upoštevali se bodo naslednji ponderji:
	Ponder 1:
	Najnižja ponudbena cena
	 


V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.


Pogoji za priznanje usposobljenosti
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
	Razlogi za izključitev



	POGOJ 1
Nekaznovanost
	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava ali ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme datumsko odstopati za več kot +/-3 mesece od roka za predložitev ponudbe po tem javnem naročilu ter mora odražati dejansko stanje. 
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.
Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu dopolnitev ponudbe zahteva od ponudnikov overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in ESPD ter in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.



	POGOJ 2
Plačani davki in prispevki
	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.
Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. 



	POGOJ 3
Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.



	POGOJ 4
Prekršek v zvezi s plačilom za delo
	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,  če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.
Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam.

	NAVODILO / OPOMBA
	Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca in ESPD.



	Poslovna in finančna sposobnost



	POGOJ 1
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
	Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.
Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	Tehnična sposobnost



	POGOJ 1
Skladnost ponujenih storitev in ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami
	Da zagotavlja skladnost ponujenega blaga in storitev z vsemi naročnikovimi strokovnimi zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.

	DOKAZILO
	Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerih izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in prilaga dokazila: 
		· specifikacijo ponujenega blaga in storitev v SLO jeziku in/ali
· prospektni material ali opise s slikovnim gradivom za materiale/ blago, ki ga ponuja







	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Prijavljeni podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 2
Nova oprema
	Gospodarski subjekt se zavezuje, da bo v primeru izbire zagotovil, da bo vsa oprema nova in nerabljena - neobnovljena (refurbished), ter nabavljena preko uradnega prodajnega kanala proizvajalca. 

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.

	NAVODILO / OPOMBA
	Naročnik bo pred potrditvijo dobave pri proizvajalcu opreme preveril seznam vseh serijskih številk in njihovo ustreznost!

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalcain ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 3
Kadri in certifikati
	Da gospodarski subjekt zaradi združljivosti oziroma integracije opreme z obstoječim okoljem naročnika, razpolaga pri v nadaljevanju navedenih principalih spodaj zahtevane statuse (ali višje) ter z redno zaposlenimi kadri, ki imajo vsaj naslednje certifikate in bodo sodelovali pri izvedbi tega JN.
Statusi:
	· Za tehnologijo VMWARE ponudnik izkaže status VMWARE Partner Connect – Advanced ali višji.
· Za tehnologijo MICROSOFT ponudnik izkaže status Microsoft Silver partner ali višji.
· Za tehnologijo VEEAM ponudnik izkaže status VEEAM Gold partner ali višji.



Certifikati:
	· Za obstoječe strežnike vsaj 1 oseba s pridobljenim in veljavnim certifikatom HPE ASE Server Solution Expert V4 ali boljše.
· Za ponujene strežnike: vsaj 2 različni osebi s pridobljenim in veljavnim tehničnim certifikatom.
· Za ponujen diskovnim sistem: vsaj 2 različni osebi s pridobljenim in veljavnim tehničnim certifikatom.
· VMWARE: vsaj 2 različna kadra imata veljaven certifikat VCP.
· VEEAM: vsaj 2 kadra imata veljaven certifikat VMCE.
· MICROSOFT: vsaj 2 različna kadra imata veljaven certifikat MCSA 2016 ali novejši.
· MICROSOFT: vsaj 1 kader ima veljaven certifikat MCSE 2016 ali novejši.




	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD ter dokazila: lasten obrazec ponudnika: poimenski seznam strokovnjakov in seznam statusov/certifikatov skupaj s kopijami vseh ustreznih certifikatov/statusov.

	NAVODILO / OPOMBA
	Istemu kadru bo naročnik upošteval tudi več certifikatov različnih proizvajalcev.
V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj oz. ponudnik skupaj s podizvajalci.  Vendar bodo morali v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov potem le-ti tudi izvesti del naročila za katerega se zahtevajo te zmogljivosti ( obvezno kot partnerji v skupni ponudbi ali pa kot prijavljeni podizvajalci!).

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalcain ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 4
Rok izvedbe
	Da gospodarski subjekt v primeru izbire zagotavlja rok izvedbe (dobava, montaža, zagon sistema in šolanje uporabnikov naročnika) v največ 60 dni od podpisa pogodbe.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalcain ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 5
Dostava
	Da zagotavlja dostavo blaga  ddp Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo in montirano v  sklopu ponudbene cene.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalcain ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 6
CE certifikat
	Da gospodarski subjekt zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami  direktive 93/42/EEC. ter zagotavlja, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalcain ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 7
Pooblaščen servis in zagotavljanje rezervnih delov
	Da bo gospodarski subjekt v primeru izbire zagotavljal servis pri s strani proizvajalca pooblaščenem serviserju 24/7, z  odzivnim časom v 4 urah, v času 60 mes. garancijskega roka ter bo zagotavljal nadomestne dele še najmanj 5 let po preteku garancijske dobe.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in ESPD in pooblastila proizvajalcev za prodajo in izvajanje servisnih storitev.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalcain ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



Finančna zavarovanja
	Zavarovanje za dobro izvedbo


Instrument zavarovanja: menica
Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: do podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje
	Zavarovanje za odpravo napak


Instrument zavarovanja: menica
Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti opreme z DDV
Čas veljavnosti: do izteka garancijske dobe
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Tehnične specifikacije

	Splošne specifikacije


Strežniška infrastruktura v Splošni bolnišnici Novo mesto je razmeroma stara, v nekaterih primerih, predvsem pri Microsoft Server licencah, bo v kratkem ostala tudi brez varnostnih popravkov, zato je prenova nujna. Ker Splošna bolnišnica Novo mesto istočasno uvaja tudi elektronsko hrambo in dela velike korake k brezpapirnemu poslovanju, pa je zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive infrastrukture še toliko bolj ključnega pomena. Na zagotavljanje neprekinjenega poslovanja in zagotavljanje visoke razpoložljivosti infrastrukture je bil oddelek opozorjen tudi na SUVI in AACI presojah. Pri pripravi predloga prenove smo tako upoštevali potrebe po visoki razpoložljivosti, zmogljivost in možnost širitve kapacitet.
Posebej pomembno je zagotavljanje funkcionalne strežniške infrastrukture v 2 ločenih podatkovnih centrih, ki se nahajata v 2 ločenih stavbah bolnišnice. V primeru izpada (požar, izliv vode, itd.) primarnega podatkovnega centra, ki se nahaja v novejši stavbi urgentnega centra, želimo zagotoviti vzpostavitev ključnih informacijskih sistemov v najmanj 2 urah na rezervni lokaciji starega podatkovnega centra.
Glede na izvedene analize in teste v preteklih mesecih, je bilo s strani ponudnika bolnišničnega informacijskega sistema poudarjeno, da je potrebno zagotoviti višje zmogljivosti diskovnega sistema, da se delno pohitri delovanje Birpis21, glavnega bolnišničnega informacijskega sistema. Zagotoviti se mora tudi ustrezne zmogljivosti in kapacitete za uvedbo dokumentnega sistema in brezpapirno poslovanje. Zaradi prehoda na brezpapirno poslovanje je zahteva po visoki razpoložljivosti večine informacijskih sistemov nujna, da se v bolnišnici lahko zagotovi nemotene procese in s tem kvalitetne storitve za paciente.
POGOJI, KI JIH JE POTREBNO ZAGOTOVITI S PRENOVO   
Glede na predstavljene potrebe v uvodu smo pripravili predlog posodobitve s katero se zagotovi naslednje pogoje:
	· Visoka razpoložljivost informacijskih sistemov
· Povečanje zmogljivosti/hitrosti strežnikov in diskovnega sistema
· Nadgradnja primarnega in rezervnega podatkovnega centra
· Priprava načrta neprekinjenega poslovanja oz. okrevalnega načrta za vzpostavitev delovanja ključnih sistemov v rezervnem podatkovnem centru


OPIS TRENUTNEGA STANJA
V obeh podatkovnih centrih je zagotovljeno:
	· Ustrezno električno napajanje z UPS zaščito in ločenim vodom za priključitev na centralni dizelski agregat bolnišnice.
· Hlajenje prostora je zagotovljeno s klimatskimi napravami. V obeh podatkovnih centrih je zgrajen redundantni sistem hlajenja. V primeru odstopanj v temperaturi je urejeno obveščanje preko SMS in tel. klica.
· V obeh podatkovnih centrih je razvod optičnih povezav do vseh oz. večine vozlišč v bolnišnici. Iz primarnega podatkovnega centra so zagotovljene optične 10Gb Single mode povezave, iz rezervnega podatkovnega centra pa so starejše optične 1Gb Multi mode povezave, ki so bile v preteklosti primarne povezave. Potrebno bi bilo zagotoviti optične povezave do vseh vozlišč iz obeh podatkovnih centrov.
· V obeh podatkovnih centrih so vgrajena podvojena Layer 3 jedrna stikala z 10Gb vmesniki za priključitev strežnikov. Podatkovna centra sta med seboj povezana s 4 x 10Gb optičnimi povezavami. Implementiran je OSPF protokol preko katerega se lahko zagotovi ustrezno usmerjanje mrežnega prometa in vzpostavitev t.i. »failover« preklopa v primeru popolnega izpada primarnega podatkovnega centra.
· V obeh podatkovnih centrih so vgrajena 8Gb SAN stikala in med seboj povezana preko 2 x 8Gb Single
· mode optičnih povezav.
· V rezervnem podatkovnem centru se nahajajo varnostne kopije vseh informacijskih sistemov, ki delujejo v primarnem podatkovnem centru. Trenutno že obstaja možnost povrnitve varnostne kopije Birpis informacijskega sistema in ostalih ključnih sistemov na strežniško infrastrukturo v rezervnem podatkovnem centru.


Za izpolnitev zgoraj navedenih pogojev je potrebno informacijsko infrastrukturo posodobiti. Prenova je sestavljena iz večih gradnikov, ki skupaj zagotavljajo zmogljivo in visoko razpoložljivo informacijsko okolje.
STREŽNIKI ZA VIRTUALIZACIJO
Obstoječi strežniki, ki zagotavljajo virtualizacijsko okolje za vse virtualne strežnike v primarnem podatkovnem centru so stari dobra 4 leta in jim v septembru 2021 poteče garancijsko vzdrževanje. Strežniki so trenutno ustrezno izkoriščeni in v primeru odpovedi katerega od strežnikov se vsi sistemi avtomatsko preselijo na delujoč strežnik. Zmogljivosti strežnikov glede na opravljene analize ne prestavljajo ozkega grla in zaenkrat nudijo zadostne zmogljivosti.
Zaradi planiranih dodatnih obremenitev, ki ga bo prinesel dokumentni sistem in verjetno tudi kakšni drugi novi sistemi, kot tudi zaradi starosti opreme, načrtujemo menjavo strežnikov v primarnem podatkovnem centru. Obstoječe strežnike pa se bo uporabilo na rezervni lokaciji za primer izpada primarnega podatkovnega centra.
DISKOVNI SISTEM
Glede na obstoječe stanje, zahteve varnostnih politik in AACI standarda ter ponudnika bolnišničnega informacijskega sistema je potrebno zamenjati tudi primarni diskovni sistem in zagotoviti prehod na novejše tehnologije, ki zagotavljajo tudi precej višje hitrosti in zmogljivosti diskovnega sistema. Zaradi zahteve po neprekinjenem poslovanju oz. vzpostavitvi delovanja ključnih informacijskih sistemov najkasneje v roku 2 ur od nepredvidenega dogodka izpada primarnega podatkovnega centra, je potrebno zagotoviti nova diskovna sistema v obeh podatkovnih centrih in vzpostaviti sinhrono replikacijo na nivoju diskovnih sistemov. V kolikor se ne zagotovi sinhrona replikacija na nivoju diskovnih sistemov ampak se uporabi npr. VEEAM replikacija se v primeru odpovedi primarnega podatkovnega centra in preklopa na rezervni podatkovni center lahko zagotovi podatke iz prejšnjega dneva.
SAN OMREŽJE
Kot smo že navedli so v obeh podatkovnih centrih 8Gb SAN stikala, ki služijo povezavi strežnikov in diskovnih sistemov. Stikala so izven garancijskega ali pogarancijskega vzdrževanja, hkrati ne podpirajo novih tehnologij kot je NVMe-over-FC, ki prinašajo ključne prednosti in zmogljivosti novih diskovnih sistemov. Zato načrtujemo nadgradnjo SAN stikal na zadnjo generacijo z 32Gb porti, vendar se zaenkrat, zaradi visoke cene 32Gb SFP modulov, uporabijo 16Gb moduli.
LAN OMREŽJE
Obstoječa jedrna stikala v obeh podatkovnih centrih niso preobremenjena in so zaenkrat kljub starosti (cca. 5 in 8 let) še v vzdrževanju proizvajalca, kar pomeni da so še zagotovljeni popravki programske kode in dobavljivost rezervnih delov. Glede na opravljene analize, omrežje trenutno ne predstavlja ozkega grla v zagotavljanju ustreznih hitrosti prenosov podatkov do končnih uporabnikov. Večina vozlišč po ključnih oddelkih je povezano preko podvojenih 10Gb optičnih povezav. Strežniki so priključeni preko 10Gb vmesnikov na obeh lokacijah. Zaenkrat smo mnenja, da stikal še ni potrebno zamenjati načrtujemo pa zamenjavo najkasneje v roku 2 let.
PROGRAMSKA OPREMA
SB NM v svojem okolju uporablja različno programsko opremo. V tej točki smo se osredotočili na sistemsko programsko opremo in operacijske sisteme, ki so potrebni za delovanje ključnih informacijskih sistemov. Trenutno je večina sistemov nameščenih na Windows Server 2012 R2 operacijskem sistemu (nekaj tudi še na Windows Server 2008), kateremu se izteče podpora 10.1.2023. Do najkasneje tega datuma moramo zagotoviti selitev vseh obstoječi strežnikov na Windows Server 2019 ali novejšo verzijo, če bo takrat že na voljo. Ob menjavi strežniških operacijskih sistemov je potrebno zagotoviti tudi ustrezne licence, ki zagotovijo uporabniku pravico do uporabe, ob tem ne smemo pozabiti tudi na licence za dostop naprav oz. uporabnikov (t.i. CAL – Client Access License).
Uporabljamo VMware virtualizacijsko platformo za katero je delno še sklenjeno vzdrževanje, ki nam zagotavlja pravico do uporabe zadnjih verzij. Glede na dejstvo, da planiramo odstranitev 2 starih strežnikov v rezervnem podatkovnem centru se lahko licence tistih strežnikov uporabijo na novih strežnikih. Trenutno vSphere okolje je na verziji 5.5. in 6.5, ki bi ga bilo potrebno nagraditi na zadnje verzije. Verzija 5.5 (omejitev zaradi PACS) je izven podpore proizvajalca od 19.9.2018, verziji 6.5. pa se izteče podpora 15.10.2022.
Za izvajanje varnostnega kopiranja podatkov in virtualnih strežnikov uporabljamo VEEAM Backup&Replication programsko opremo. Verzija je prilagojena uporabljeni verziji VMware virtualizacije. Enako kot pri VMware licencah se tudi pri VEEAM lahko uporabijo licence, ki se trenutno uporabljajo na strežnikih, ki so predvideni za odstranitev. Podpora in vzdrževanje VEEAM licenc se izteče 26.9.2021. Vzdrževanje za licence nameravamo podaljšati za naslednja tri leta.
V pripravi predloga posodobitve bodo upoštevani samo stroški Windows Server 2019 in CAL licenc. Za VMware in VEEAM načrtujemo uporabo obstoječih licenc in podaljšano vzdrževanje.
Ostale zahteve:
	· Ponudba mora biti natančno specificirana, pripisane morajo biti od proizvajalca podane uradne kode komponent (part-number).
· Vsi servisni paketi za vzdrževanje, nadgradnjo in podporo opreme morajo biti izključno od proizvajalca strojne oz. programske opreme.
· V ponudbo mora biti zajet ves droben material, kabli ter kompletna postavitev opreme in okolja na ključ
· Da nudi garancijo proizvajalca za ponujeno opremo vsaj 60 mesecev na lokaciji kupca​.



	Opis predmeta/postavke 1: Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM


V skladu s specifikacijo zahtev v tč. Splošne specifikacije in Priloge 1 Specifikacija za prenovo informacijske infrastrukture SB NM (samostojna word dat.)
	Garancijska doba


min.60 mesecev

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.
V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

	Obrazec
	Naziv
	Opombe

	1
	Ponudba

	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja.

	2
	Krovna izjava

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	3
	ESPD

	Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo

	Dokazila
	Nekaznovanost

	

	Dokazila
	Skladnost ponujenih storitev in ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami

	

	Dokazila
	Kadri in certifikati

	

	4
	Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	5
	Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

	Izpolnjen, podpisan in žigosan. 
Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev.

	6
	Izjava o lastniških deležih

	Izpolnjen, podpisan in žigosan

	7
	Izjava o nastopu s podizvajalci

	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci izpolnijo na Portalu javnih naročil.

	8
	Izjava podizvajalca

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	9
	Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	10
	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

	Parafiran.

	11
	Vzorec menične izjave za odpravo napak

	Parafiran.

	Priloga
	Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi.

	Parafiran, podpisan in žigosan.



Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM« dajemo ponudbo, kot sledi:
I. Ponudba številka: _______________
	NAZIV PONUDNIKA:
	 

	NASLOV PONUDNIKA:
	 


Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):
[bookmark: cbox16130dc99a9d69]|_| samostojno
[bookmark: cbox16130dc99aa082]|_| z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________
[bookmark: cbox16130dc99aa39d]|_| z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________
[bookmark: cbox16130dc99aa6ca]|_| z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________
 II. Ponudbena cena
 
	Postavka
	Opis
	Vrednost brez DDV
	DDV
	Vrednost z DDV

	Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM
	prepis skupne vrednosti za celoten kpl opreme in storitev podsklopa 1 iz Predračun Obr-8a (xls dat)
	 
	 
	 

	Skupaj
	 
	 
	 
	 


III. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
 IV. Podatki o plačilu
Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je v 30 dneh od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
V. Podatki o gospodarskem subjektu
	KONTAKTNA OSEBA:
	 

	E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
	 

	TELEFON:
	 

	ID ZA DDV:
	 

	PRISTOJNI FINANČNI URAD:
	 

	MATIČNA ŠTEVILKA:
	 

	ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:
	 

	POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
	 

	RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:
(mikro, majhna, srednja ali velika družba)
	 

	ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)**
	 

	ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)*
	 

	POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)*
	 

	POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:
Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji 
(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)
	 

	**za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci

	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
 (žig in podpis)
 




Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM«,
____________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)
s polno odgovornostjo izjavljamo, da:
	· vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
· ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
· vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
· v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
· smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
· smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
· bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
· bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
· bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
· bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
· bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
· bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
· bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
· se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
· bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
· smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
· smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
· smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
· bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
· smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
· za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
· so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.


Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:
	· imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
· smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
· gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
· nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
· da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
· nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
· na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
· nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
· z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
· nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
· pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
· poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK,
· izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.


S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.
 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)
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ESPD

 Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).
Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).


Obrazec št: 4

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:
	· gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
· lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
· bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.


POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.
	Polno ime družbe:
	 

	Sedež družbe:
	 

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	 

	Matična številka družbe:
	 

	Davčna številka družbe:
	 


 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


 
 
 


Obrazec št: 5

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:
	· lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
· bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.


POOBLASTILO
Spodaj podpisani pooblaščam naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:
	Ime in priimek:
	 

	Funkcija v gospodarskem subjektu:
	 

	EMŠO:
	 

	Kraj in država rojstva:
	 

	Naslov stalnega prebivališča:
	 

	Naslov začasnega prebivališča:
	 

	Državljanstvo:
	 

	Moj prejšnji priimek se glasi:
	 


 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	(podpis)


 
Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​ V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je potrebno izjave predložiti tudi za člane organov PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV.
 


Obrazec št: 6

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):
	Ime in priimek
ali
Firma in sedež pravne osebe
	Naslov prebivališča
ali
Davčna in matična številka
	Delež lastništva
ali
Delež lastništva gospodarskega subjekta

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom
	Firma in sedež
	Davčna in matična številka
	Delež lastništva gospodarskega subjekta

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	(žig in podpis)


 
OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.


Obrazec št: 7

Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM«,
izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):
[   ] ne nastopamo s podizvajalci
[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:
	Podizvajalec 1 (firma, naslov):
	 

	VRSTA DEL (predmet, količina):
	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
 
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

	Podizvajalec 2 (firma, naslov):
	 

	VRSTA DEL (predmet, količina):
	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
 
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____
 


Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.
Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.


Obrazec št: 8

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM«,
izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.
Izjavljamo (ustrezno označi):
[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.
[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.
 
 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


 
 
 
Opomba:
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.


Obrazec št: 9
Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Obenem izjavljamo, da:
	· nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
· na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
· na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
· nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
· smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
· lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
· bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.


S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
In  POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.
	Polno ime družbe:
	 

	Sedež družbe:
	 

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	 

	Matična številka družbe:
	 

	Davčna številka družbe:
	 


	 Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


 Obrazec št: 10

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice
 
Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu
Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM
izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
 
Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.
Menica je unovčljiva pri: _______________
s transakcijskega računa (TRR): _______________
 
Priloga: 
- bianco menica, podpisana in žigosana
 
	Kraj: _______________
	Izdajatelj menice: _______________

	Datum: _______________
	
(žig in podpis)


 
 


Obrazec št: 11

Vzorec menične izjave za odpravo napak

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice
 
Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za odpravo napak, ki izhajajo iz del opravljenih v okviru javnega naročila
Prenova in nadgradnja informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM
izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
 
Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5% pogodbene vrednosti opreme z DDV
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.
Menica je unovčljiva pri: _______________
s transakcijskega računa (TRR): _______________
Priloga: 
- bianco menica, podpisana in žigosana
 
	Kraj: _______________
	Izdajatelj menice: _______________

	Datum: _______________
	
(žig in podpis)


 
 


Vzorec pogodbe

POGODBA O DOBAVI IN MONTAŽI
sklenjena med
NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

	Matična številka:
	5054621000

	Identifikacijska številka (ID za DDV):
	SI 82657106

	Transakcijski račun (TRR):
	SI56 0110 0603 0278 379



in
IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,
	Matična številka:
	 

	Identifikacijska številka (ID za DDV):
	 

	Transakcijski račun (TRR):
	 


 
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
	Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:
	· javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ in
· naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________



izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.


II. PREDMET POGODBE
2. člen
	Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil ter izvedel Prenovo in nadgradnjo informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v SBNM.


3. člen
	Izvajalec bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:
	· Ponudba številka _____________ z dne _______________;
· Razpisno dokumentacijo naročnika št. __________.



Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.


4. člen
	Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Za dodatna nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.
Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.


5. člen
	Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša:
Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR
Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR
Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR


6. člen
	
	Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga in izvedbo storitev na podlagi te pogodbe.



	Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem





III. POGODBENA CENA
7. člen
	Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.
Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o izvajalcu.
Rok plačila je v 30 dneh od prejema pravilno izstavljenega računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.


IV. DOBAVNI ROK
8. člen
	Izvajalec se zavezuje, da bo opremo dobavil in izvedel storitve najkasneje do __________________. Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe.
Dobava blaga in izvedba storitve bo na lokaciji naročnika, Šmihelska c.1, 8000 Novo mesto.
Izvajalec mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno.
V kolikor izvajalec svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.


9. člen
	V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje pogodbenih del.


V. PODIZVAJALCI
10. člen
	Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:
	Podizvajalec 1 (firma, naslov):
	

	VRSTA DEL (predmet, količina):
	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

	Podizvajalec 2 (firma, naslov):
	

	VRSTA DEL (predmet, količina):
	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____



Opomba:
V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE


11. člen
	V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:
	· glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
· je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
· glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.



Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. 
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.


12. člen
	Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe.
Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem.


VI. OBVEZNOSTI IZVAJALECA
13. člen
	Izvajalec se obvezuje, da bo:
	· vse dobave in montažo ter zagon opreme po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
· dobavo in storitve izvedel v pogodbeno določenih rokih;
· naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave in izvedbe storitev;
· pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi in izvedbi storitev;
· pri izvedbi storitve upošteval hišni red naročnika za zunanje izvajalce (objavljen na spletni strani naročnika: https://www.sb-nm.si/hisni-red-sb-nm );
· ščitil interese naročnika.





VII. SKRBNIKI POGODBE
14. člen
	Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Stanislava Majerle
Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe: Vanja Cekuta.
Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi.


VIII. POGODBENA KAZEN
15. člen
	Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo. 
Če je zaradi zamude izvajalca naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.


IX. PREVZEM
16. člen
	Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, izvajalec in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik.
Izvajalec lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.


X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA
17. člen
	Garancijska doba po tej pogodbi je _____________ (min 60) mesecev.
Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.
Izvajalec je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme.
Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.


18. člen
	Za vse dobavljeno blago bo izvajalec v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak.
Če izvajalec v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.


19. člen
	Izvajalec mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 10 let po poteku garancijske dobe.


20. člen
	Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.


21. člen
	ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
· Instrument zavarovanja: _____________
· Višina zavarovanja: _____________
· Čas veljavnosti: _____________
Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.


22. člen
	ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
· Instrument zavarovanja: _____________
· Višina zavarovanja: _____________
· Čas veljavnosti: _____________
Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.


XI. ODSTOP OD POGODBE
23. člen
	Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
	· pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
· izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
· izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.


Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
	· javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
· v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
· zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.



Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ
24. člen
	Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.


XIII. REVIZIJSKA SLED
25. člen
	Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.
Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.
XIV. POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
26. člen
Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni.
Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
Izvajalec se Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe in pri obdelavi osebnih podatkov v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to ali se bo z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za podrobnejšo ureditev varstva osebnih podatkov sklene posebna pogodba.



XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
27. člen
	V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
	· pridobitev posla ali
· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,


je pogodba nična.


XVI. REŠEVANJE SPOROV
28. člen
	Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.


XVII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
	Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.


30. člen
	Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme dva (2) izvoda in naročnik dva (2) izvoda.


V/na ________________, dne ________________


Priloge:
· izjava – varstvo pri delu,
· pogodba GDPR. 





Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del  po pogodbi, št. ____

1. člen

Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vsa dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice. 

2. člen

Izvajalec del je dolžan v skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 - v nadaljevanju ZVZD – 1) obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni.

3. člen
 
S podpisom Izjave izvajalec izjavlja:
	· da so vsi delavci izvajalca, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela: 
· ustrezno usposobljeni za izvajanje del,
· imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu,
· opravljen zdravniški pregled,
· seznanjeni z vsebino te Izjave.
· da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in  podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.



4. člen 

Izvajalec del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila, izvajal ta dela v skladu s 37. členom Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)  in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.

5. člen

Izvajalec del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov ter podizvajalcev.

6. člen 

Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti inšpekcijo dela, kot to določa 41. člen ZVZD-1.

7. člen

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del po pogodbi št. 16-28/18  in odgovorna oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.

8. člen 

Izvajalec je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave naročniku kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.




9. člen

Odgovorna oseba izvajalca za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:   

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del: Božidar Podobnik, 07 39 16 141

10. člen 

Za podrobnejše informacije s področja VPD in PV kontaktirati: Aleš Krajšek, dipl.var.inž., tel.: 07/39 16 113.

Za podrobnejše informacije s področja higiene dela kontaktirati: Ingrid Jaklič, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/39 16 195.
 
 
Datum: 
	

	 
	 

	Podpis odgovorne osebe izvajalca

	 
	Podpis odgovorne osebe naročnika
Doc.dr. Milena Kramar Zupan, direktorica


 
 ______________________________			      ______________________________
  








































SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)
Matična številka: 5054621000
ID številka za DDV: SI82657106

in
______________________________________________, ki ga/jo zastopa_____________
(v nadaljevanju: obdelovalec osebnih podatkov)
Matična številka: 
ID številka za DDV: 

sklepata naslednjo

P O G O D B O    
o obdelovanju osebnih podatkov

UVODNA DOLOČILA
člen


Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne ________________ sklenili pogodbo o_________________________________ (v nadaljevanju: osnovna pogodba), na podlagi katere obdelovalec osebnih podatkov (v nadaljevanju; obdelovalec) upravlja z osebnimi podatki za oziroma v imenu upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravljavec). S to pogodbo pogodbeni stranki urejata pravice in obveznosti glede obdelave in zavarovanja osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 679/2016 in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

PREDMET POGODBE
člen
S to pogodbo se obdelovalec upravljavcu osebnih podatkov zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi.

S to pogodbo se obdelovalec zbirk osebnih podatkov upravljavcu zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi, vključno glede prenosov osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od upravljavca zahteva pravo Evropske unije ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca. V slednjem primeru mora obdelovalec pred obdelavo osebnih podatkov obvestiti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje tako obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu.

člen
Obdelovalec obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca. 

Naziv zbirke osebnih podatkov, ki se obdeluje, vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo in vrste dejanj obdelave, za katere je pooblaščen obdelovalec, so določeni v  Prilogi 1, ki je sestavni del te pogodbe.

Obdelovalec lahko dejanja obdelave izvaja za izpolnjevanje predmeta osnovne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen, ki ni opredeljen v Prilogi 1. 

TRAJANJE SODELOVANJA
člen
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Ta pogodba je sklenjena za čas trajanja osnovne pogodbe.
člen
V primeru prenehanja oziroma odstopa od osnovne pogodbe mora obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po osnovni  pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti.

V primeru prenehanja oziroma odstopa od osnovne pogodbe mora obdelovalec vse osebne podatke upravljavcu takoj vrniti, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti ter o tem poslati upravljavcu potrdilo v pisni obliki.
člen
V primeru prenehanja obdelovalca mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu.

NAVODILA UPRAVLJAVCA
člen
Obdelovalec je odgovoren za spoštovanje in skladnost z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov, predvsem glede dopustnosti obdelave in za varovanje zakonskih pravic posameznikov, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Obdelovalec obdeluje osebne podatke, ki jih razkrije upravljavec, samo po navodilih upravljavca in v obsegu dogovorjenih določil. Podatke popravi, izbriše, omeji obdelavo ali blokira le ob upoštevanju navodil upravljavca.

Če zakonodaja EU ali države članice ne določa posebnih zahtev za obdelavo določenih osebnih podatkov, jih mora obdelovalec obdelovati samo po navodilih upravljavca. Če take zakonske zahteve obstajajo, mora obdelovalec pred obdelavo obvestiti upravljavca o tej zahtevi, razen če ta zakon prepoveduje takšne informacije zaradi pomembnih razlogov, ki so v splošnem interesu.

Navodila upravljavca ne zahtevajo posebne oblike. Ustno navodilo mora dokumentirati upravljavec. Navodila morajo biti podana v pisni obliki ali v obliki besedila, če tako zahteva obdelovalec.

Če obdelovalec meni, da navodilo, ki ga je izdal upravljavec, krši zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca.


OBVEZNOSTI OBDELOVALCA
člen

Obdelovalec potrjuje, da pozna vso veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Obdelovalec potrjuje, da so njegovi interni operativni postopki skladni z vsemi zahtevami veljavne zakonodaje.

Obdelovalec zagotavlja, da uporablja primerne tehnične in organizacijske ukrepe, tako da bo obdelava skladna z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in s pravicami posameznikov.

Obdelovalec bo imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, v kolikor je to obvezno po veljavni zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov. V tem primeru bo kontaktne podatke posredoval upravljavcu.

Obdelovalec lahko osebne podatke upravljavca obdeluje le na teritoriju Republike Slovenije, v državi članici EU ali v tretji državi, za iznos v katero ima obdelovalec ustrezno in veljavno pravno podlago ter izpolnjuje vse pravne zahteve varstva osebnih podatkov po veljavni evropski zakonodaji, pod pogojem, da je obdelovalec pridobil predhodno upravljavčevo odobritev.

Obdelovalec bo pomagal upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pravico do informacij, pravico do popravka in izbrisa, pravico do omejitve obdelave, obveščanje posameznika, prenosljivost podatkov in ugovor obdelavi. Obdelovalec bo imenoval kontaktno osebo, ki bo podprla upravljavca pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti zagotavljanja informacij v zvezi z obdelavo podatkov in bo brez nepotrebnega odlašanja delil kontaktne podatke te osebe z upravljavcem. 

Obdelovalec bo pomagal upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti pri prijavi kršitve varstva osebnih podatkov, če bo to skladno z naravo obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu. Informacije se lahko posredujejo samo posameznikom, na katere se podatki nanašajo, ali tretjim osebam s predhodnim navodilom upravljavca. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoje pravice pri obdelovalcu, mora obdelovalec to zahtevo poslati upravljavcu brez nepotrebnega odlašanja.

OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
člen
Upravljavec je dolžan nadzorovati izvajanje določil te pogodbe, obdelovalec pa mu mora to omogočiti. Nadzor se izvaja v delovnem času obdelovalca, pri čemer upravljavec ni dolžan predhodno obvestiti obdelovalca o nameravanem prihodu.

Oseba, ki vrši nadzor, mora obdelovalcu izkazati upravljavčevo pooblastilo za izvajanje nadzora.

POGODBENI PODOBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV (če obstajajo)
člen
Obdelovalec osebnih podatkov lahko samo po predhodnem pisnem dovoljenju upravljavca poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pogodbenemu podobdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov. 

Če je obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril tretji osebi (pogodbenemu podobdelovalcu) mora zagotoviti, da tretja oseba v celoti spoštuje določila te pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe odgovarja obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam.

člen
Za vsakega pogodbenega podobdelovalca osebnih podatkov določi obdelovalec v pisni pogodbi o obdelovanju, do katerih zbirk oziroma do katerih vrst osebnih podatkov v posamezni zbirki osebnih podatkov ima pogodbeni podobdelovalec dostop, kakšna pooblastila ima pogodbeni podobdelovalec na teh zbirkah oziroma vrstah podatkov (dostop, pregledovanje, spreminjanje, brisanje, posredovanje) ter kakšne ukrepe in postopke mora pogodbeni podobdelovalec sprejeti oziroma izvajati za varstvo teh podatkov. Pogodbeni podobdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepa za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja obdelovalec.
člen
Pogodbeni podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Obdelovalec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem podobdelovalcu. 

Seznam pogodbenih podobdelovalcev se nahaja v Prilogi 2, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.
člen
V primeru spora med obdelovalcem in pogodbenim podobdelovalcem je dolžan pogodbeni podobdelovalec na podlagi zahteve obdelovalca osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti obdelovalcu oziroma upravljavcu. Morebitne kopije teh podatkov mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

V primeru prenehanja pogodbenega podobdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo obdelovalcu. 


UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
člen
Obdelovalec mora pri izvrševanju določil te pogodbe z organizacijskimi in tehničnimi postopki ter ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se:
· varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,
· varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
· preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
· zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,
· omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.
VAROVANJE PROSTOROV IN STROJNE OPREME
člen
Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in strojna ter programska oprema, ki omogoča dostop do teh podatkov, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
člen
Prostori obdelovalca, v katerih se obdelujejo osebni podatki upravljavca, morajo biti fizično varovani, npr. s kontrolo vstopa z vstopno kartico, videonadzorom vstopa, alarmom gibanja po prostorih, fizičnim varovanjem varnostnika itd. Prostori morajo imeti primerno požarno varovanje in varstvo pred izlitjem vode.
 člen
Dostop v varovane prostore je dovoljen le tistim zaposlenim, katerih pravica do vstopa v posamezni prostor izhaja iz sistemizacije delovnih mest oz. drugega notranjega akta obdelovalca. 
VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME, PRENOS PO TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTVIH
člen
Dostop do sistemske in aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov (posebej na ravni sistemske programske opreme in aplikativne programske opreme), ki omogoča dostop samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za obdelovalca po pogodbi opravljajo servisiranje računalniške in programske opreme. 

Program oziroma aplikacija mora biti sestavljen tako, da je obdelava podatkov ponovljiva, ter da ob prekinitvi obdelav ne pride do izgube, uničenja ali sprememb podatkov.

Vsak nov program ali spremembo pri obstoječih programih je treba pred redno uporabo testirati na testnem vzorcu. Razvojni programi in testne podatkovne zbirke morajo biti ločene od produkcijskega okolja.
VAROVANJE PODATKOVNIH NOSILCEV
člen
Nosilci osebnih podatkov morajo biti hranjeni v varovanih prostorih, izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori ipd.) pa morajo biti vedno zaklenjeni v ognjevarni in protivlomno zaščiteni omari. 
VAROVANJE PRI PRENOSU PO TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽJIH
člen
Osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni.

Občutljivi osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni z uporabo kriptografskih metod tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost. 
člen
V primeru potrebe po oddaljenem dostopu ... 

ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV
člen
Obdelovalec v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma drugem notranjem aktu določi:
- vsebinske sklope pravic oziroma dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc ter
- delovna mesta oziroma osebe, ki so nosilci teh pravic in dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc (pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov).
člen

Pri obdelovalcu lahko osebne podatke obdelujejo le osebe, določene v aktu iz prejšnjega člena. Vsi ostali delavci morajo za obdelavo osebnih podatkov pridobiti pisno pooblastilo obdelovalca.

Osebe iz prejšnjega odstavka podpišejo posebno izjavo o varovanju podatkov. Obdelovalec se zaveže, da bo po podpisu te pogodbe upravljavcu dostavil podpisane izjave o varovanju podatkov (obrazec Izjave o varovanju podatkov je v prilogi 3 te pogodbe). 

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE, ZAUPNOSTI IN DOSTOPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA NJIH
člen
Obdelovalec mora zagotoviti integriteto osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi zagotavljanja integritete podatkov so:

· osebna odgovornost zaposlenih za integriteto in zaupnost podatkov in omejena pooblastila za dostop do podatkov,
· pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari/sefu v varovanem prostoru,
· pisna dokumentacija se posredujejo priporočeno po pošti ali osebno preko kurirja,
· dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije,
· podatki v elektronski obliki se posredujejo uporabnikom po elektronski poti v kriptirani obliki. 
člen
Obdelovalec mora zagotoviti zaupnost, dostopnost in razpoložljivost osebnih podatkov, ki jih obdeluje. 

Ukrepi in postopki so:

· podatki so dostopni tudi iz pisnih in elektronskih zbirk osebnih podatkov upravljavca, kateremu se redno posredujejo v pisni in elektronski obliki,
· pri upravljavcu se ti podatki tudi arhivirajo in varnostno kopirajo.

člen
Obdelovalec mora zagotoviti sledljivost operacij pri obdelovanju osebnih podatkov. 

Obdelovalec zagotovi sledljivost vseh operacij, izvedenih na osebnih podatkih, tako da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. 

Ukrepi in postopki zagotavljanja sledljivosti podatkov so 
· notranja sledljivost obdelovanja (vnosov, vpogledov, sprememb in brisanj) osebnih podatkov: če mora pri izvrševanju svojih pooblastil in dolžnosti obdelovalec vpogledati v osebne podatke v dokumentih, vodi evidenco o tem, kdaj so bili posamezni osebni podatki vpogledani ali drugače obdelani in kdo je to storil, za obdobje 5 let.
· sledljivost posredovanja podatkov tretjim osebam: vodi se evidenca posredovanj podatkov tako, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje 5 let od posameznega posredovanja.

 člen
Upravljavec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri obdelovalcu. Če obdelovalec ne ravna v skladu z določili 14. člena in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če obdelovalec ne ravna v skladu z upravljavčevo zahtevo, lahko upravljavec odstopi od te pogodbe in istočasno od storitvene pogodbe brez odpovednega roka in zahteva povrnitev nastale škode.

VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV
člen
Obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali zaupnost vseh podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oziroma opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

Za zaupne se štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca, ki niso javno dostopni, in za katere pogodbeni stranki izvesta pri izpolnjevanju določil te pogodbe.

Pogodbeni stranki lahko razkrijeta zaupne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju te pogodbe. Pri tem je potrebno s primernimi navodili in ukrepi seznaniti obdelovalca, da prejemniki zaupnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov. 

Obdelovalec je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja, pisno obvestiti upravljavca. Pisno obvestilo mora vsebovati opis kršitve varstva osebnih podatkov skupaj z vrstami in številom zadevnih evidenc osebnih podatkov ter kategorijami in številom zadevnih oseb. V pisnem obvestilu mora obdelovalec navesti tudi opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sta dolžni varovati zaupne podatke tako v času izvrševanja te pogodbe kakor tudi po njeni izvršitvi ali morebitni razvezi.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
člen
Obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 

Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe povzročena s strani upravljavca.

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

Obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te.


SKRBNIKI POGODBE
člen

Za skrbnika te pogodbe s strani upravljavca se imenuje _________________________, kontakt: ____________.

Za skrbnika te pogodbe s strani obdelovalca se imenuje _________________________, kontakt:____________ .


KONČNE DOLOČBE
 člen
V primeru sprememb vsebine Prilog 1 ali 2, skleneta upravljavec in obdelovalec v roku 1 meseca po sprejetju teh sprememb aneks k tej pogodbi. Od trenutka začetka veljavnosti aneksa obdelovalec obdeluje podatke, ki so navedeni v ažurirani Prilogi 1 in je zavezan k izvajanju postopkov in ukrepov v skladu z vsebino ažurirane Priloge 2 ter osebne podatke obdelujejo pogodbeni podobdelovalci navedeni v 2.točki Priloge 2. 
člen
V primeru spora med upravljavcem in obdelovalcem je le-ta dolžan osebne podatke na podlagi upravljavčeve zahteve temu takoj vrniti. Morebitne kopije teh podatkov mora obdelovalec takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.
člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novem mestu.
člen
Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.




Upravljavec osebnih podatkov:			         Obdelovalec osebnih podatkov:

Splošna bolnišnica Novo mesto		        	         __________________________________

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

Direktorica				          



Kraj in datum:						Kraj in datum
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PRILOGA 1 K POGODBI O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

	IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV
	
VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV, DO KATERIH IMA OBDELOVALEC DOSTOP
	DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

	Evidenca osnovne zdravstvene dokumentacije
	EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege
	

· Dostop in vpogled v podatke (obdelovalec lahko podatke vpogleda in do njih dostopa pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju opreme oz. programske opreme ob upoštevanju pogodbenih določil)  


· Posredovanje podatkov tretjim osebam 
(obdelovalec ne sme posredovati osebnih podatkov tretjim osebam. Izjema so njegovi podobdelovalci, za katere je obdelovalec od upravljavca prejel pisno odobritev).









PRILOGA 2: SEZNAM POGODBENIH PODOBDELOVALCEV



	Podobdelovalec (naziv in kraj opravljanja dejavnosti)
	Kraj obdelave
	Vrsta storitve

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




				



PRILOGA 3: IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SEZNANITVI Z VARNOSTIMI POLITIKAMI V SB NOVO MESTO

IZJAVA 
O VAROVANJU PODATKOV IN 
SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO



Podpisani/a________________________________________________________________________________,  


elektronski naslov___________________________________, mobilni telefon____________________________, 


zaposlen/a pri izvajalcu __________________________________________________________ , ki je na podlagi 


sklenjene pogodbe med naročnikom Splošno bolnišnico Novo mesto in izvajalcem št._______________________ z dne _______________________, 
se s podpisom te izjave 


Z A V E Z U J E M,  



1. da bom ves čas trajanja pogodbe in po izteku pogodbe kot zaupne varoval vse podatke, zlasti pa posebne osebne podatke, s katerimi se bom seznanil oziroma, ki jih bom izvedel v okviru opravljanja storitev oziroma del pri naročniku, bodisi na lokaciji naročnika bodisi preko drugih oblik, preko katerih bi se seznanil s podatki na nosilcih, kjer so zapisani (npr. vzdrževanje preko oddaljenega dostopa). Hkrati se zavezujem, da ne bom za svojo osebno uporabo oziroma uporabo izvajalca izkoriščal ali izdal tretji osebi podatkov, ki so mi bili zaupani oziroma sem se z njimi seznanil v času opravljanja storitev oziroma del pri naročniku.

2. da bom navedene podatke obdeloval v skladu z namenom, za katerega je sklenjena pogodba, in v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

3. da sem seznanjen z varnostnimi zahtevami, ki jih določajo varnostne politike Splošne bolnišnice Novo mesto (Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank in Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa), in se jih obvežem spoštovati ter upoštevati.
 



V _______________________, dne ____________________



								                    Podpis:

							        __________________________________

Prilogi:
· Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank,
· Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa.



	
	 
	 

	
	 
	 





image1.png
v\/)ﬂ_a,

Splosna bolnisnica
Novo mesto





image3.png




image2.png




